SECCION 04: FORMULARIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

FORMULARIO N° 03:CUMPLIMIENTO DE  ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FORMULARIO N° 04:  FORMULARIO LISTA DE PRECIOS

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS: No: PRIDESII-363-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO MÉDICO PARA UNIDADES DE SALUD”.

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];--------------------------------------------------------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (__) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

- Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

- Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   ........... de  .............................. del  ____

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: No: PRIDESII-363-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO MÉDICO PARA UNIDADES DE SALUD”.

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad Nº ......................, DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

#### FORMULARIO No. 03: CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Indicación general: en la columna ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS, deben detallar las especificaciones técnicas del equipo que están ofertando, no deben colocar la palabra cumple ni la palabra sí.

EQUIPO MÉDICO

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 60302075 | BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción, características técnicas y mecánicas | - Equipo para la medición del peso corporal de personas. |  |
|  | - Báscula de pedestal. - Con sistema de contra pesos y/o resortes. - Plataforma metálica sólida, revestida de alfombra antideslizante. - Capacidad de medir 450 lb (200 kg) o mayor - Con una resolución (divisiones) con un valor no mayor a 0.25 lb o 100 g. - Escala para el peso: De fácil lectura, metálica y con movimiento de la aguja indicadora por medio de riel, - Con función de ajuste a cero, - Con sistema indicador de balance. - Tallímetro de fábrica con marcas en bajo relieve, de fácil lectura, no pegadas al pedestal de la báscula, - Con capacidad de medir estaturas de (65-210) cm / (25-82) pulgadas o rangos mayor - Con una resolución (divisiones) con un valor no mayor a 0.1 cm / 0.125 pulgada - La graduación de las escalas deberá estar en kilogramos y libras para el peso, y en centímetros y pulgadas para la talla. - Estructura: Fabricada de metal resistente, pintada con tratamiento anticorrosivo, Para uso pesado, Color blanco, Lavable, resistente a los líquidos de desinfección de uso hospitalario, De fácil transporte, con sistema de rodos, |  |
| Condiciones de Instalación | - Deberá(n) ser verificada(s) en el sitio donde estará(n) ubicada(s) la(s) báscula(s) para garantizar la medición del peso, en caso de requerirse, la(s) báscula(s) deberá(n) ser ajustada(s) y calibrada(s) por el contratista; a entera satisfacción de un técnico del área de biomédica del hospital o de la región correspondiente, capacitado en la calibración de balanzas por la Unidad de Gestión de Equipo Biomédico (UGEB) del MINSAL. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 2 | 60302100 | BÁSCULA PARA RECIÉN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTÓMETRO |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas | - Báscula de mesa, electrónica, con capacidad de medir pesos de al menos 15 Kg (33 lb), con resolución de 5 g o valor menor. - Báscula colocada sobre gabinete metálico, pintado, con 2 puertas y 2 gavetas. - La báscula NO deberá estar integrada al gabinete. - La graduación de las escalas para el peso deberá estar en Kg y Lb. - Pantalla LED iluminada. - Tallímetro de fábrica para medir niños recién nacidos y lactantes, integrado a gabinete, con topes para cabeza y pies, uno de ellos deslizable sobre la superficie de la báscula. - Rango de medición de (10-99) cm o rango mayor - Resolución de 0.1 cm o valor menor. - Superficie lisa y curvada, con sistema antivuelco. - Con funciones de TARA y auto HOLD. |  |
| Accesorios incluidos | - Un (1) Colchón fabricado de material resistente, ignifugo y de fácil limpieza con al menos 1” de espesor - Un (1) Accesorio para colocar papel de rollo tipo toalla - Dos (2) sets de baterías para funcionamiento de la báscula adicionales. (si aplica) |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación | - Para la Báscula: - Mediante red eléctrica - Si es con red eléctrica: 120 VCA ± 10%, 60 HZ, 1 fases. - Con sistema de desconexión automática cuando no se utilice. - Gabinete: - Fabricada de metal resistente. - Pintado con tratamiento anticorrosivo. - Preferentemente de color blanco. - Deberá(n) ser verificada(s) en el sitio donde estará(n) ubicada(s) la(s) báscula(s) para garantizar la medición del peso, en caso de requerirse, la(s) báscula(s) deberá(n) ser ajustada(s) y calibrada(s) por el contratista; a entera satisfacción de un técnico del área de biomédica del hospital o de la región correspondiente, capacitado en la calibración de balanzas por la Unidad de Gestión de Equipo Biomédico (UGEB) del MINSAL. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 3 | 60302185 | BÁSCULA DE CALZÓN CON CARÁTULA TIPO RELOJ |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas | - Bascula de colgar tipo reloj, graduación en kilogramos. - De 0 a 25 Kilogramos o su equivalente en libras. - Marcador de reloj, con precisión de lectura de 100 g o menos. - Ganchos para colgar en 2 extremos del reloj. - Estructura: - Fabricada de metal resistente. - Pintada con tratamiento anticorrosivo. - Para uso pesado. - Color blanco. - Lavable, resistente a los líquidos de desinfección de uso hospitalario. Con sistema de contra pesos y/o resortes |  |
| Accesorios incluidos | - Dos (2) Calzones de lona de aproximadamente 40 cm. de ancho x 30cm. de largo con dos tirantes resistentes y lavables. |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación | - Deberá(n) ser verificada(s) en el sitio donde estará(n) ubicada(s) la(s) báscula(s) para garantizar la medición del peso, en caso de requerirse, la(s) báscula(s) deberá(n) ser ajustada(s) y calibrada(s) por el contratista; a entera satisfacción de un técnico del área de biomédica del hospital o de la región correspondiente, capacitado en la calibración de balanzas por la Unidad de Gestión de Equipo Biomédico (UGEB) del MINSAL. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 4 | 80513310 | TALLÍMETRO PLEGABLE PORTÁTIL |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas | - Tallímetro plegable. - Rango de medición aproximada de (20 - 205) cm/ (8-81) pulgadas o rango mayor - División mínima de 1mm o ⅛ pulgada. - Peso menor a 10 libras - Indicador de altura a los laterales con tope de cabeza - Placa de base grande y sólida. |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación | - Fabricado en plástico ABS o de mejor calidad |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 5 | 60302178 | DOPPLER FETAL PORTÁTIL |

| Tipo de equipo | ESPECIALIZADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas | - Equipo portátil, utilizado para la detección audible del latido fetal por ultrasonido (efecto Doppler). - Transductor de 2 MHz a 3 MHz para uso específico en obstetricia, a prueba de agua. - Rango de medición en un rango mínimo aproximado entre 50 a 210 latidos por minuto. - Despliegue digital en pantalla iluminada LCD o tecnología mejorada, brindando la frecuencia cardiaca fetal. - Con indicación en pantalla de batería baja. - Con apagado automático cuando el equipo no está en uso para mayor duración de las baterías. - Bocina integrada al equipo. - Con grabador de audio. - Control de volumen variable. - Conector para audífonos. - Tiempo de autonomía utilizando baterías de 4 horas como mínimo. |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas | - Cargador que se pueda conectar a 120 VCA ± 10%, 60 Hz, 1 fase. - La unidad deberá estar bien construida que permita el uso de líquidos de desinfección hospitalaria. |  |
| Accesorios incluidos | - Cargador de baterías - Un juego extra de baterías recargables por equipo. - Estuche para resguardar el equipo. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 6 | 60302300 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO DOBLE CAMPANA |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas | - Estetoscopio biauricular para paciente adulto - De doble campana. - Diafragma liso para detectar una amplia gama de frecuencias de sonido, fabricada en fibra de vidrio. |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación | - Campana fabricada en acero inoxidable, ajustable mediante giro, con fleje externo preferiblemente de hule. - De alta durabilidad. |  |
| Accesorios incluidos | - 2 olivas extra flexibles fabricadas de silicón o goma por equipo. - 1 juego de diafragmas liso de repuesto por equipo. - 1 tubo en “Y” libre de látex. - Horquilla biauricular con doble muelle de lámina (arpa) - Campana y diafragma. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 7 | 60302325 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PEDIÁTRICO DOBLE CAMPANA |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas | - Estetoscopio biauricular para paciente pediátrico - De doble campana. - Diafragma liso para detectar una amplia gama de frecuencias de sonido, fabricada en fibra de vidrio. |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación | - Campana fabricada en acero inoxidable, ajustable mediante giro, con fleje externo preferiblemente de hule. - De alta durabilidad. |  |
| Accesorios incluidos | - 2 olivas extra flexibles fabricadas de silicón o goma por equipo. - 1 juego de diafragmas liso de repuesto por equipo. - 1 tubo en “Y” libre de látex. - Horquilla biauricular con doble muelle de lámina (arpa) - Campana y diafragma |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 8 | 60401194 | REFRIGERADORA PARA PROPÓSITOS GENERALES, DE 10-15 PIES CÚBICOS, SISTEMA FRIO SECO DE DOS PUERTAS |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas | - Refrigerador para propósitos generales, entre 10-15 pies cúbicos - Con enfriamiento a frío seco - Dos puertas - Temperatura de funcionamiento del refrigerador: (3-6) °C - Temperatura de funcionamiento del congelador (-18 a -20) °C - Con cierre hermético tipo magnético, - Integrado con control termostático de temperatura e iluminación interior. |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación | - Características eléctricas: - Voltaje: 120 VAC - Frecuencia. 60 Hertz - Fases: 1 - Tomacorriente macho polarizado. - Mueble fabricado en lámina porcelanizada, con aislamiento de lana de fibra de vidrio o poliuretano. |  |
| Accesorios incluidos | - Incluir dos termómetros para uso de refrigerador y congelador, con escala de líquido rojo, rango de -40 a +25°C, con precisión de +/-1°C. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán al menos una copia, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 9 | 60302625 | OTO-OFTALMOSCOPIO DE PARED |

| Tipo de equipo | ESPECIALIZADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas | - Set de diagnóstico que incluye un otoscopio y oftalmoscopio para montaje en pared - El equipo se suministrará completo, con sus mango, lámparas y base para montaje en pared - 2 Mangos metálicos (uno para el otoscopio y otro para el oftalmoscopio) con acabado estriado o rugoso, de acero inoxidable o cromado, provisto de batería recargable integrada con sistema de carga u otro sistema de baterías, capaz de acoplarse y accionar a: - Un otoscopio de diagnóstico - completo con: - 4 (cuatro) espéculos reusables como mínimo, fabricados de polipropileno, - Tamaños aproximados de 2 o 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, y 5 mm - Lente de 3X a 5X - Un Oftalmoscopio estándar - Con 20 lentes como mínimo, desde (-25 a +40) dioptrías, - Con apoyo de goma, para la ceja, diseño de lentes iluminados. - Con 4 aperturas como mínimo: micro punto, ranura, circulo grande, mediano. - Con al menos los siguientes filtros: polarización y verde (libre de rojo) - El set deberá ir montado en pared - Estándar con lámpara LED de luz fría sin reflejos: - Brillo mayor a 15,000 lúmenes. - Vida útil mayor a 50,000 horas - Temperatura de color mayor a 4,000 K - CRI mayor a 90 - Mediante red eléctrica o respaldo a baterías. - Si es con red eléctrica: 120 VAC, 60 Hz, 1 Fase. - Si es con respaldo a baterías, incluir por equipo una batería recargable (Ni-Cd o Litio) y su respectivo cargador para funcionar a un voltaje de 120 VAC, frecuencia 60 Hz, 1 Fase. - Mango metálico con acabado estriado o rugoso, de acero inoxidable o cromado. |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación | - Carcaza resistente a la corrosión y líquidos de desinfección hospitalaria. - Deberá quedar instalado y montado en pared a entera satisfacción del Administrador de Contrato |  |
| DOCUMENTACIÓN A ENTREGAR | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - Norma de seguridad eléctrica norma IEC 60601 - 1, 3rd ed. ANSI/AAMI ES1-1993 o equivalente. - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán una copia, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes. - Manual de servicio. |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 10 | 60302871 | TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO DE PARED |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas | - Tensiómetro aneroide con escala de 0-300 mm Hg ± 3 mm Hg. - Tubo espirado de aproximadamente 2.40mts. Extendido. - Control de presión toque-pluma, que permita la salida de aire de manera suave y uniforme. - Con la capacidad de calibrar a cero - Manga con cierre por banda velcro - Equipo para montaje en pared con canasta incluida para banda y perilla insufladora. - Soporte fabricado en acero o plástico ABS - El equipo debe quedar instalado a entera satisfacción del Administrador de Contrato. |  |
| Accesorios incluidos | - Tres mangas de hule libre de látex para adulto, reusable y bolsa de tela de nylon resistente con cierre de velcro (una mediana y una grande y una extragrande) - Una pera de hule libre de látex, con válvula metálica de control. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América. - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 11 | 60302870 | TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO CON BRAZALETES |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas | - Tensiómetro aneroide con escala de 0-300 mm Hg ± 3 mm Hg. - Control de presión toque-pluma, que permita la salida de aire de manera suave y uniforme. - Con protector de fabrica contra golpes y caídas y con la capacidad de calibrar a cero. - Resistente a caídas de al menos 75 cm de altura sin perder la calibración, verificable en catálogo o certificado por el fabricante. - Manga con cierre por banda velcro. - Con sistema de acople rápido para el intercambio de mangas |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación | - Portátil en estuche con cierre de alta durabilidad. |  |
| Accesorios incluidos | - Tres mangas de hule libre de látex para adulto, reusable y bolsa de tela de nylon resistente con cierre de velcro (una mediana, una grande y una extragrande) - Dos mangas de hule libre de látex pediátrica (niños mayores de 7 años), reusable y bolsa de tela de nylon resistente con cierre de velcro. - Una pera de hule libre de látex, con válvula metálica de control. - Estuche de cuero o vinyl para guardar el equipo y las mangas, con cierre de alta durabilidad. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 12 | 60302875 | TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO DE TRES BRAZALETES |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas | - Para uso en brazo de niño, lactante y neonato. - Tensiómetro aneroide con escala de 0-300 mm Hg ± 3 mm Hg. - Control de presión toque-pluma, que permita la salida de aire de manera suave y uniforme. - Con protector de fabrica contra golpes y caídas y con la capacidad de calibrar a cero. - Resistente a caídas de al menos 75 cm de altura sin perder la calibración, verificable en catálogo o certificado por el fabricante. - Manga con cierre por banda velcro |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación | - Portátil en estuche con cierre de alta durabilidad. |  |
| Accesorios incluidos | - Dos mangas de hule libre de látex Neonatal (niños de 0-28 días) reusable y bolsa de tela de nylon resistente con cierre de velcro - Dos mangas de hule libre de látex pediátrica para paciente en edad preescolar y escolar (niños de 2-7 años) reusable y bolsa de tela resistente con cierre de velcro - Dos mangas de hule libre de látex para lactantes (1 -24 meses) reusable y bolsa de tela resistente con cierre de velcro - Una pera de hule libre de látex con válvula metálica de control |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 13 | 60302928 | TERMÓMETRO INFRARROJO SIN TACTO, PARA TEMPERATURA CORPORAL |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción | - Equipo para medición de temperatura corporal. |  |
| Características | - Tecnología de medición infrarroja de temperatura, tomado de la frente del paciente, sin contacto. - Lectura en menos de 10 segundos. - Indicador de fecha y hora. - Mediciones en grados Celsius y Fahrenheit. - Con señal acústica. - Rango útil de medida 34°C - 42 ºC. o mayor. - Con alarma de fiebre. - Precisión de la medición en la frente: ± 0.2ºC - Con memoria de al menos las 50 últimas mediciones. - Pantalla LCD con retroiluminación, de 3 dígitos. - Apagado automático. - Con indicador de sustitución de la batería. |  |
| Accesorios incluidos | - Estuche |  |
| Características Eléctricas | - Voltaje: cualquiera de las siguientes opciones: - Por baterías recargables, con cargador incluido a (120 ±10%) VCA, Frecuencia: 60 Hertz, monofásico. - Tipo pastilla, incluir una adicional. |  |
| Características Mecánicas | - De carcasa resistente y de fácil limpieza. - Peso no mayor a 150 gramos. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 14 | 60302500 | MARTILLO DE REFLEJOS |

| Tipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Martillo de reflejos con cabeza de percusión de goma - Tamaño de 18 a 20 cm de largo ± 1 cm - Mango de acero inoxidable |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 15 | 60302800 | RESUCITADOR MANUAL NEONATAL |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción Características | - Resucitador reusable para ventilación manual de pacientes neonatales. - Resucitador que incluya: mascarilla, balón resucitador, tubo de oxígeno, bolsa reservorio, válvula de expiración y PEEP y válvula de sobrepresión - Diseño que impida su montaje invertido. - Balón resucitador con volumen entre (250-350) mL. - Volumen tidal máximo entre (150-250) mL - Bolsa reservorio con volumen entre (400-600) mL. - Reservorio con dispositivo de conexión a base de presión (no de rosca). - Válvula de sobrepresión a 45 cmH20 o menos. - Con conector para manómetro y manómetro con escala 0-60 cmH2O. - Completamente reusable, fabricado en material esterilizable a 134°C - Conector de entrada: Manguera para conectar NPT de 1/4” |  |
| Accesorios incluidos | - (2) juegos de mascarillas reusables para paciente neonatales No. 0 - (2) juegos de mascarillas reusables para paciente neonatales No. 1 |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas | - Completamente reusable, con acumulador expandible, con conector externo para fuente de oxígeno, fabricado en material esterilizable (de preferencia silicona). - Conector de entrada: Manguera para conectar NPT de 1/4” - Bolsa reservorio de silicón o material de mejor calidad libre de látex. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. - ISO 10651-4 o equivalente. - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán una copia, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 16 | 60302825 | RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción Características | - Resucitador reusable para ventilación manual de pacientes pediátricos. - Resucitador que incluya: mascarilla, balón resucitador, tubo de oxígeno, bolsa reservorio, válvula de expiración y PEEP y válvula de sobrepresión - Diseño que impida su montaje invertido. - Balón resucitador con volumen entre (600-900) mL. - Volumen tidal máximo entre (400-600) mL - Bolsa reservorio con volumen entre (1500-2500) mL. - Reservorio con dispositivo de conexión a base de presión (no de rosca). - Válvula de sobrepresión a 45 cmH20 o menos. - Con conector para manómetro y manómetro con escala 0-60 cmH2O. - Completamente reusable, fabricado en material esterilizable a 134°C - Conector de entrada: Manguera para conectar NPT de 1/4” |  |
| Accesorios incluidos | - (2) juegos de mascarillas reusables para paciente neonatales No. 2 - (2) juegos de mascarillas reusables para paciente neonatales No. 3 |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas | - Completamente reusable, con acumulador expandible, con conector externo para fuente de oxígeno, fabricado en material esterilizable (de preferencia silicona). - Conector de entrada: Manguera para conectar NPT de 1/4” - Bolsa reservorio de silicón o material de mejor calidad libre de látex. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. - ISO 10651-4 o equivalente. - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán una copia, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 17 | 60302775 | RESUCITADOR MANUAL ADULTO |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción Características | - Resucitador reusable para ventilación manual de pacientes pediátricos. - Resucitador que incluya: mascarilla, balón resucitador, tubo de oxígeno, bolsa reservorio, válvula de expiración y PEEP y válvula de sobrepresión - Diseño que impida su montaje invertido. - Balón resucitador con volumen entre (1500-2000) mL. - Volumen tidal máximo entre (700-1100) mL - Bolsa reservorio con volumen entre (1500-2500) mL. - Reservorio con dispositivo de conexión a base de presión (no de rosca). - Válvula de sobrepresión a 60 cmH20 o menos. - Con conector para manómetro y manómetro con escala 0-60 cmH2O. - Completamente reusable, fabricado en material esterilizable a 134°C - Conector de entrada: Manguera para conectar NPT de 1/4” |  |
| Accesorios incluidos | - (2) juegos de mascarillas reusables para paciente neonatales No. 4 - (2) juegos de mascarillas reusables para paciente neonatales No. 5 |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas | - Completamente reusable, con acumulador expandible, con conector externo para fuente de oxígeno, fabricado en material esterilizable (de preferencia silicona). - Conector de entrada: Manguera para conectar NPT de 1/4” - Bolsa reservorio de silicón o material de mejor calidad libre de látex. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. - ISO 10651-4 o equivalente. - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán una copia, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 18 | 60302050 | ASPIRADOR DE SECRECIONES OROFARÍNGEO. |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción Características | - Diseñado para uso frecuente y prolongado. - Bajo nivel de ruido (menor a 65 dB a un metro de distancia aproximadamente). - Flujo de succión no menor a 30 LPM en su succión máxima. - Presión de vacío regulable en al menos de (50-500) mm Hg o rango mayor. - Los interruptores, perillas y otros controles deberán estar diseñados para condiciones de uso pesado. Deben estar sellados para no permitir la filtración de fluidos. - Un frasco reutilizable con capacidad mínima de 1000 mililitros, fabricado de policarbonato u otro material de superior calidad, de alto impacto, esterilizable en autoclave, incluir los respectivos aditamentos de conexión. - Sistema de sellos para evitar fuga de líquidos - Sistema de corte por obstrucción y dispositivo de seguridad para prevenir el llenado y rebalse del frasco. - Tubo conductivo de aspiración 1/4” diámetro como mínimo. - Frasco con tapadera para enroscar. - Sistema con filtro bacteriológico hidrofóbico descartable para prevenir contaminación. - Debe incluir manómetro de precisión con escala en mm Hg o equivalente, que permita al operador fijar el límite de succión (tanto para el funcionamiento de la bomba, como para detectar fugas u obstrucciones) |  |
| Accesorios incluidos | - Diez (10) filtros bacteriológicos. - Dos (2) cánulas reutilizables extras. - Un (1) frasco recolector extra a entregar con el aspirador. |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas | - Características eléctricas: - Voltaje: 120VAC +/- 10%, - 60 Hz, - Fases: 1, - Toma corriente grado hospitalario, cordón de alimentación eléctrica de longitud de 1.50 m mínimo. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. - Norma de seguridad eléctrica norma IEC 60601 – 1 o equivalente. - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán una copia, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes - Manual de servicio. |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 19 | 60302225 | ELECTROCAUTERIO |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción Características | - Equipo utilizado para la extirpación y destrucción de lesiones cutáneas, mucosas superficiales y la coagulación de tejidos. - Para realizar procedimientos de desecación, fulguración y coagulación. - Operación monopolar y bipolar. - Generador de estado sólido o tecnología superior. - Con programa de autodiagnóstico al encender la unidad. - Con salidas independientes. - Con sistema de selección de potencia en los diferentes modos de trabajo - Con alarma audible y visual de conexión, con sistema de detección de fallas que deshabilite inmediatamente la salida de energía - Pantalla digital de dos o más dígitos que indique la potencia de salida - Con capacidad de ser empotrado en pared. - Con soporte que permita fijar el lápiz de cauterio en el equipo. - Frecuencia de funcionamiento no menor a 250kHz - Rango de Potencia de salida: - Monopolar máxima entre (30-60)W - Bipolar máxima entre (30-60)W - Escala de selección: 0 a 100 (Porcentaje) |  |
| Accesorios incluidos | - 2 Set, cada uno de 50 electrodos monopolares descartables (rectos, angulados y de bola) - 2 Lápices porta electrodos reusables con control de activación, con sus cables de alimentación (operación monopolar). - 2 tipos de pinzas bipolares: tipo bayoneta y tipo recta, reusables. - 1 Interruptor de pedal para control monopolar y bipolar. - 2 Placas de retorno reusable con cable de conexión. - Accesorios para empotrarse en pared. |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas | - Voltaje: 120 VCA ± 10%, Frecuencia: 60 Hertz, Fases: 1. - Toma corriente según NEMA 5-15P o NEMA 5-20P . - Portátil. - La unidad deberá estar bien construida que permita el uso de líquidos de desinfección hospitalaria. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - Norma de seguridad eléctrica norma IEC 60601 – 1 o equivalente. - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán una copia, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes - Manual de servicio. |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 20 | 60302200 | ELECTROCARDIÓGRAFO DE TRES CANALES |

| Tipo de equipo | ESPECIALIZADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción Características | - Electrocardiógrafo de tres canales, portátil, capaz de monitorear y graficar las siguientes derivaciones: I, II, III, AVR, AVL, AVF, V1, V2, V3, V4, V5 y V6. - Cable de paciente de 10 conductores - Pantalla TFT, LCD o equivalente para visualizar mensajes y configuración. - Capacidad de operación y registro manual y automático. - Con programa de medidas y diagnóstico (interpretaciones). - Identificación automática en el papel de la derivación correspondiente y los datos del paciente. - Impresor de térmico integrado. En cada impresión se deberá poder incluir: fecha/hora, velocidad de papel, y derivación registrada. - Papel de impresión: Termo-sensible. - Con adquisición e impresión simultanea de 3, 6 o 12 derivaciones. - Velocidad de impresión: 5, 10, 25 y 50 mm/seg. - Rango de respuesta en frecuencia de 0.05 a 100 Hz o mayor. - Sensibilidad de 5,10 y 20 mm/mV - Impedancia mínima de entrada 50 MΩ. - Factor de rechazo a modo común (CMRR) superior a los 90 dB. - Filtros para evitar interferencia (red, musculares y derivación de línea base) - Capacidad de calibración a 1mV aproximadamente. - Protección contra desfibrilación. - Con sistema de alarmas de falla de conexión de electrodos, falta de papel, batería baja, y señal de ECG excedida. - Visualización de la frecuencia cardíaca. Control de los límites superior e inferior de frecuencia cardíaca (en un rango aproximado de 30 a 120 latidos por minuto). - Sistema de autodiagnóstico. - Al menos 2 programas de derivaciones - Interface para conectarse a computadora (puerto RS-232, puerto USB, Bluetooth o tecnología mejorada). - Con batería de respaldo integrada de al menos 20 minutos. |  |
| Accesorios incluidos | - Un (1) carro de fábrica para transporte del equipo - Dos (2) cables para paciente de 12 derivaciones - Dos (2) set de electrodos completos (12 derivaciones) reusables. - Una (1) batería recargable - Veinticuatro (24) rollos de papel para impresor térmico. - Seis (6) tubos de gel conductivo de al menos 100 ml. |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas | - Características eléctricas: - Voltaje: 120VAC +/- 10%, - 60 Hz, - Fases: 1, - Toma corriente grado hospitalario, cordón de alimentación eléctrica de longitud mínima de 1.5 m. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - ANSI/AAMI EC-11, EN 60601-2-51, EN 60601-2-25 o equivalente. - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán una copia, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes - Manual de servicio. |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 21 | 60403140 | ESTERILIZADOR ELÉCTRICO A VAPOR DE MESA |

| Tipo de equipo | ESPECIALIZADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción Características | - Esterilizador para uso sobre mesa con su propio generador eléctrico de vapor, con llenado de agua de la cámara por gravedad desde un tanque reservorio. - De una puerta, con cámara cilíndrica fabricada completamente de acero inoxidable grado 316 según norma AISI o de mejor calidad. - Controles manuales o semiautomáticos. - Ciclos de trabajo para líquidos, sólidos, materiales plásticos y cristalería. - Capacidad de cámara: entre 20 – 30 litros. - Control ajustable de tiempo de esterilización en un rango de 0 a 60 minutos o más amplio. - Con sistema de protección que indique con alarma visual (indicador en el panel de control) o audible el bajo nivel bajo de agua. - Con controles de: temperatura o presión, llenado de agua y tiempo de esterilización. - Rango de temperatura de esterilización: 100°C-132°C aproximadamente. - Con medidores para monitorear los parámetros de presión y temperatura de esterilización y secado. - Indicadores de encendido y del proceso de esterilización. - Alarma sonora al final de la esterilización. - Dispositivo de seguridad para evitar la apertura de la puerta cuando la cámara esté presurizada. - Con válvula de seguridad para evacuar la presión de cámara. |  |
| Accesorios incluidos | - Al menos tres (3) bandejas de acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI o equivalente, originales de fabrica. - Una (1) asidera para sacar bandejas de manera segura. |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas | - Voltaje: 120 VCA ± 10%, Frecuencia: 60 Hertz, Fases: 1. - Toma corriente según NEMA 5-15P o NEMA 5-20P . - Carcasa metálica, anticorrosiva, resistente a sustancias químicas de desinfección hospitalaria. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América. - Preferiblemente deberá estar certificado por ASME o ASTM. - IEC 61010-2-040 o EN 13060 - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán una copia, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes - Manual de servicio. |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 22 | 60302550 | NEBULIZADOR |

| Tipo de equipo | ESPECIALIZADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción Características | - Nebulizador portátil de al menos una salida. - Mecanismo tipo compresor eléctrico reciprocante - Accionamiento por membrana o pistón. - Para trabajo continuo. - Auto soportado. - Con conector metálico en la entrega de flujo. - Flujo máximo: no menor de 15 litros/min. - Tasa media de Nebulización: 0.25 ml/min como mínimo. - Presión de operación máxima entre (35-55) PSI. - Atomización con partículas no mayores a 5 µm - Con válvula de alivio para evitar sobre presiones. - Con manómetro incorporado para medir la salida. - Motor no menor a 1/8 HP. - Libre de aceite, resistente a la corrosión. - Portátil, operación silenciosa (no mayo a 60 dB a un metro de distancia). |  |
| Accesorios incluidos | - Una (1) Base rodable de al menos 60 cm de alto con cuatro rodos, sistema de freno en al menos dos de ellos. - Doscientos (200) micro nebulizadores descartables. - Set completo para: - Cien (100) mascarillas adultas descartables. - Cien (100) mascarillas pediátricas descartables. |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas | - Voltaje: 120VAC +/- 10%, Frecuencia 60 Hz, Fases: 1. - Toma corriente según NEMA 5-15P o NEMA 5-20P grado hospitalario. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán una copia, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |

INSTRUMENTAL

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 23 | 63001005 | CAJA METÁLICA DE CURACIONES, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL |

| Tipo | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Contenedor metálico con tapa, para esterilizar incluyendo el instrumental que consta de: - 3 Tijera mayo, curva de 170mm. - 6 Pinza intestinal Allis fino 190mm. - 6 Pinza Kocher-Ochsner recta 1x2d.200mm. - 3 Bandeja laboratorio, 0,16 L. - 3 Bandeja laboratorio, 0,4 L. - 3 Riñonera, 250 mm. - 3 Pinza anatómica 145mm. |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 24 | 63001015 | - CAJA METÁLICA PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL |

| Tipo | INSTRUMENTAL |  |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Contenedor metálico con tapa, para esterilizar incluyendo el instrumental que consta de: - 1 Porta agujas Webster de 125mm. - 1 Porta agujas Hegar-Mayo de 185mm. - 1 Tijera Mayo recta de 140-155mm. - 1 Tijera Mayo curva de 140-155mm. - 1 Tijera para Irictomia de 110mm curva. - 1 Tijera para Irictomia de 110mm recta. - 1 Tijera Metzenbaum curva de 145mm. - 1 Pinza quirúrgica 1x2d. de 145mm. - 1 Pinza anatómica de 145mm. - 1 Pinza cirugía Adson 1x2d. de 120mm. - 1 Pinza Adson, estrías transversal de 120mm. - 4 Pinza Hemostática, Halsted, mosquito, curva de 125mm. - 4 Pinza Hemostática, Halsted, mosquito, recta de 125mm. - 4 Pinza campo Backhaus de 135mm. - 2 Pinza porta esponja Foerster-Ballenger de 180mm. - 2 Separador doble Farabeuf, juego. - 1 Mango bisturí no.3. - 1 Mango bisturí no.4. - 2 Retractor Baby-Senn-Miller, agudo. - 1 Sonda acanalada, 145-155mm - 1 Bandeja laboratorio, de 0,16 L. |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 25 | 63005045 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA ONICECTOMIA Y PLASTIA UNGUEAL |

| Tipo | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Contenedor metálico con tapa, para esterilizar incluyendo el instrumental que consta de: - 1 Mango para bisturí no. 3 - 1 Pinza Hemostática recta - 1 Pinza Kelly curva, hemostática 14 cm. - 1 Pinza Mosquito curva, hemostática 12.5 cm. - 1 Pinza Kocher, hemostática curva 1 x 2 dientes 14 cm. - 1 Separador Senn punta roma 17 cm. - 1 Tijera Metzenbaum curva para tejidos longitud 15 cm - 1 Tijera Mayo curva para material longitud 14.5 cm - 1 Pinza disección sin garra 14.5 cm., - 1 Pinza disección con garra 14.5 cm. - 1 Cánula para succión Frazzier no. 8; 19 cm, angulada 30° o con mandril - 1 Sonda acanalada 14.5 cm - 1 Pinza Jones para sujetar campos longitud 9 cm., - 1 Disector Freer de doble extremo útil, semicurvo para cirugía plástica y neurocirugía- largo 18 cm. |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 26 | 63005079 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTOS |

| Tipo | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Caja de acero inoxidable con el siguiente instrumental - Pinza Disección Adson sin dientes, de 12 cm - Pinza Disección Adson con 1x2 dientes, de 12 cm - Tijera Littauer - Pinza Mosquito curva - Pinza Disección Adson con 1x2 dientes, de 12 cm |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 27 | 63001340 | TIJERA LISTER CON UNA HOJA ABOTONADA DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Tijera “LISTER” de una hoja abotonada, dimensiones aproximadas de 18 cm (7”) |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 28 | 63001095 | PINZA DE TRANSFERENCIA |

| Tipo | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Pinza de anillo o de transferencias recta, de (25-30) cm aproximadamente. |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 29 | 63001101 | PORTA PINZA DE 19 x 5 CM, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Porta pinza de acero inoxidable. - Medidas de (16-25) cm de alto x (4-8) cm de diámetro - Para pinza de transferencia de 25-30 cm de largo |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 30 | 63001103 | RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILÍNDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS |

|  | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción | - Recipiente metálico forma cilíndrica con tapadera, para guardar torundas y gasas, de (24 - 30) cm, de acero inoxidable de grado 304 o mejor según norma AISI. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero. |  |
| Condiciones de Recepción | - Deberá entregarse a entera satisfacción del MINSAL |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 31 | 63001111 | RECIPIENTE DE VIDRIO PARA GUARDAR HISOPOS |

| Tipo | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Recipiente de vidrio con tapadera de acero inoxidable para guardar hisopos. - Medidas aproximadas de 15 cm de alto x 10 cm de diámetro |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 32 | 60302855 | SELLADOR PARA PAPEL GRADO MÉDICO |

| Tipo de equipo | ESPECIALIZADO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción Características | - Sellador de papel grado médico para uso continuo. - Controlado por microprocesador. - Con bandas transportadoras para permitir el sellado continuo por calor. - Área de calentamiento de sellado entre 40 a 60 cm de largo y entre 10 a 25 mm de ancho - Controles de encendido de banda transportadora y de temperatura independientes. - Modo automático y manual para el control de la banda transportadora. - Control de temperatura digital en rango de (50 a 175)°C o rango mayor. - Imagen de referencia: |  |
| Accesorios incluidos | - Cualquier accesorio necesario para su correcto funcionamiento. |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas | - Características eléctricas: - Voltaje: 120VAC +/- 10%, - 60 Hz, - Fases: 1, - Toma corriente grado hospitalario, cordón de alimentación eléctrica de longitud mínima de 1.5 m. - Fabricada en acero inoxidable o ABS. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán una copia, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 33 | 63001140 | SET PARA ATENCIÓN DE PARTO |

| Tipo | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Contenedor metálico con tapa, para esterilizar, incluyendo el instrumental que consta de equipo para atención de parto: - 2 Copas de acero inoxidable de 6 onzas - 2 Valvas vaginales SIMS de 18-20 cm. - 3 Pinzas de anillo de 25-30 cm (Foerster-Ballenger) - 1 Pinza de disección con garra de 18-20 cm. - 1 Pinza de disección sin garra de 18-20 cm. - 4 Pinzas campo de 14-17 cm. - 1 Pinza Allis 5x6 dientes de 18-20 cm. - 1 Pinza Kocher recta de 17-20 cm. - 1 Pinza Kocher curva de 17-20 cm. - 1 Porta aguja Hegar de 18-20 cm. - 1 Porta aguja Hegar de 12-15 cm. - 1 Tijera Mayo recta de 17-20 cm. - 1 Tijera Mayo curva de 17-20 cm. - 1 Tijera Lister abotonada de 17-20 cm. - 1 Vasija circular de acero inoxidable para depositar placenta entre 28-33 cm de diámetro por 10-15 cm de alto. |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 34 | 63001091 | PINZA TENÁCULO, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  |  |
| - Pinzas de Tenáculo de Schroeder - De acero inoxidable. - Para procedimientos quirúrgicos y para estabilizar el cuello uterino y el útero. - Dimensiones aproximadas de 25 cm (10 pulgadas) |  |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 35 | 63001038 | ESPECULO VAGINAL VIRGINAL, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Espéculo vaginal tipo virginal, de acero inoxidable. - Dimensiones aproximadas: 75 mm x 20 mm |  |

| ÍTEM | CÓDIGO MINSAL | NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 36 | 63001025 | ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE, GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Espéculo vaginal tipo Grave, tamaño grande, de acero inoxidable. - Dimensiones aproximadas: 125 mm X 35 mm. |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 37 | 63001030 | ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE, MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Espéculo vaginal tipo Grave, Tamaño mediano, de acero inoxidable. - Dimensiones aproximadas: 115 mm x 33 mm. |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 38 | 63001035 | ESPECULO VAGINAL, TIPO GRAVE PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo | INSTRUMENTAL | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Espéculo vaginal tipo Grave, Tamaño mediano, de acero inoxidable. - Dimensiones aproximadas: 82 mm x 20 mm |  |

MOBILIARIO CLÍNICO

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 39 | 60302400 | LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción Características | - Lámpara para examen tipo cuello de ganso con bombillo de luz blanca tipo LED. - Vida media del LED ≥10,000 h - Con brazo flexible - Base giratoria con 5 rodos y frenos en al menos 2. - Altura ajustable ≥ a (115-135) cm, - Con interruptor eléctrico ubicado en la cabeza de la lámpara. |  |
| Accesorios incluidos | - Dos focos tecnología LED |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas | - Características eléctricas: - Voltaje: 120VAC +/- 10%, - 60 Hz, - Fases: 1, - Toma corriente grado hospitalario, cordón de alimentación eléctrica de longitud mínima de 1.5 m. - Resistente a los líquidos de desinfección de uso hospitalario. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. - UL60601-1 (2da. Edición) o CAN / CSA C22.2 No. 601.1 M90 o equivalente. |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 40 | 60302375 | LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN |

| Tipo de equipo | BÁSICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción Características | - Lámpara para examen clínico. - Portátil. - Funcionamiento a base de baterías. - Luz LED blanca y brillante para una verdadera interpretación del color del tejido. |  |
| Accesorios incluidos | - Un (1) set de baterías AAA o AA recargables con la entrega del equipo con su respectivo cargador. - En dado caso sean baterías de pastilla, incluir dos (2) sets adicionales por equipo. |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas | - Funcionamiento a base de baterías (AA), (AAA) o pastilla. - Fabricado en plástico ABS o acero cromado o material superior. - Vida media de la fuente LED ≥ 10,000 h |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 41 | 60302525 | MESA GINECOLÓGICA |

| Tipo | MOBILIARIO CLÍNICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas | - Mesa para la realización de examen clínico y ginecológico, - Estructura metálica tubular cuadrada de 1” con refuerzo de tubo cuadrado de ¾”. - Base metálica y superficie acolchonada con espuma de 2” de espesor. - Tapizada en tres planos con material lavable y resistente a soluciones antisépticas. - Gabinete de lámina de acero pintado al horno o electrostáticamente, con un entrepaño con puerta. - Con dos gavetas. - Soporte para rollo de papel - Dos soportes para estribos y ajustables en altura vertical y horizontal. - Bocado desmontable en la zona de trabajo. - Bandeja de acero inoxidable (tipo gaveta) en la zona de trabajo. - Con respaldo para tres posiciones y piecero ajustable. - Con protectores de hule antideslizante en las patas. - Debe de incluir una toma corriente doble polarizada para conectar equipo auxiliar. |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación | - Voltaje: 120 VCA ± 10%, Frecuencia: 60 Hertz, Fases: 1. - Toma corriente según NEMA 5-15P o NEMA 5-20P. - Carcasa metálica, anticorrosiva, resistente a sustancias químicas de desinfección hospitalaria. - Dimensiones externas aproximadas de la mesa: - Alto: 75 - 90 cm - Largo: 90 - 130 cm (sin estribos) - Ancho: 50 - 65 cm - Las soldaduras deben de ser corridas y no se permitirán punteadas. - La toma de corriente deberá cumplir con estándar 5-20R y estar protegida con interruptor termomagnético de 20 A. |  |
| Accesorios incluidos | - 2 Estribos cromados - 2 rollos de papel para cubrir área de trabajo. |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 42 | 62704020 | BALDE METÁLICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 12 A 15 LITROS. |

| Tipo | MOBILIARIO CLÍNICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Balde fabricado en acero inoxidable, grado AISI 304 acabado pulido. - Capacidad entre 12 a 15 litros. - Porta balde con protectores ahulados y rodos de 2” - Dimensiones aproximadas: (± 5cm) - 20 cm diámetro de base. - 30 cm diámetro de boca - 35 cm de alto |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 43 | 62704025 | BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE |

| Tipo | MOBILIARIO CLÍNICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Banco giratorio de acero inoxidable - Con descansa pies tubular soldado a la estructura de acero inoxidable. - Con mecanismo de altura ajustable entre 50 a 65 cm ±5 cm - Diámetro del asiento 40 cm - Al menos 5 rodos giratorios, de fácil maniobrabilidad y silenciosos. - Estructura tubular central de 20mm (¾”) - Diámetro del asiento: 40 cm - Diámetro de los rodos: 5-8 cm - Capacidad de carga mínima: 300 lb (135 kg) - Los apoyos en estructura tubular de 1” - Fabricado en acero inoxidable grado AISI 304 acabado pulido. |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 44 | 62704160 | CANAPÉ PARA EXAMEN UNIVERSAL |

| Tipo | MOBILIARIO CLÍNICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Respaldo abatible con una inclinación máxima de 60º y una posición intermedia de 30º aproximadamente. - Colchoneta de espuma de poliuretano ignifugo de 3.5” de espesor, forrado de tapiz plástico o vinyl color negro o café sin costuras, lavable resistente a los desinfectantes utilizados en ambientes hospitalarios - Con repisa auxiliar para toma de muestras. - Tacos de hule antideslizantes en los cuatro apoyos del canapé. - Porta rollo de papel integrado a la estructura. - Estructura metálica de perfil cuadrado de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1") de lámina de acero calibre No. 18. - Acabado con anticorrosivo y en pintura color beige resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. - Capacidad de carga de al menos: 350 lb (160 kg) - Dimensiones aproximadas: - Largo: 180 cm - Ancho: 55 cm - Alto: 70 cm - Todas las medidas ± 10 cm |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 45 | 62704200 | CARRO DE CURACIONES |

| Tipo | MOBILIARIO CLÍNICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Carro para transportar instrumental, medicamentos e insumos para procedimientos de curación en pacientes hospitalizados. - Construido completamente de acero inoxidable, ya sea tipo AISI 304, AISI 316L o equivalente incluyendo balde y palangana. - Estructura de perfil tubular redondo o cuadrado de acero inoxidable, con un diámetro o perfil entre (25 – 40) mm. y un espesor entre (1.0 – 1.2) mm., acabado pulido. - Cubierta superior en lámina de acero inoxidable con un espesor entre (0.8 – 1.0) mm., acabado pulido. - Con por lo menos 2 entrepaños - En la parte superior del carro debe existir una superficie de trabajo amplia - Con barra horizontal para empujar el carro, - Debe contar con protector perimetral de 5 cm. mínimo de alto para evitar que se caigan los frascos, tanto en la superficie como en el entrepaño. - Con 4 rodos giratorios de fácil maniobrabilidad y silenciosos, preferentemente con parachoques, con diámetro mínimo de 10 cm; fabricados en hule, caucho conductivo u otro material anti pelusa y sistema de frenos en al menos 2 rodos. - Dimensiones aproximadas de referencia: - Ancho: 50- 60 cm. - Largo: 60- 70 cm. - Altura: 80- 90 cm. |  |
| Accesorios a incluir | - 1 porta pinzas de acero inoxidable. - 5 frascos de vidrio con tapadera. - 5 frascos en acero inoxidable con tapadera. - 1 escudilla tipo copa de acero inoxidable de 6 onzas. - Cubeta y bandeja de acero inoxidable - Incluye anillo porta-cubeta y porta-bandeja. |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 46 | 62704320 | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES |

| Tipo | MOBILIARIO CLÍNICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Gradilla de dos peldaños con cubierta de tapiz ahulado antideslizante. - Las patas llevarán “zapatillas” de hule antideslizante. - Fabricada en acero inoxidable con perfil tubular de 1” - Dimensiones aproximadas: (± 2cm) - Alto 45 cm - Ancho 35 cm - Profundidad 40 cm |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 47 | 62704330 | MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA |

| Tipo | MOBILIARIO CLÍNICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Mesa auxiliar hospitalaria para colocar instrumental o equipo durante la realización de procedimientos diagnósticos o quirúrgicos. - Construida completamente de acero inoxidable, ya sea tipo AISI 304, AISI 316L o equivalente. - Cubierta unida al bastidor - Con Un entrepaño. - Diámetro mínimo de las ruedas: 10.1 cm (4”), fabricadas en hule natural, con rodamiento tipo semipesado, frenos en al menos dos ruedas en disposición diagonal. - Debe contar con guarda alrededor de todo el carro tanto en el sobre como el entrepaño de 5 cm de alto mínimo. - Dimensiones aproximadas de referencia: - Ancho: 50- 60 cm. - Largo: 60 - 70 cm. - Altura: 80- 90 cm. |  |

| ÍTEM | - CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 48 | 30503651 | TERMO DE POLIETILENO DIMENSIONES EXTERNAS: ALTURA: (30 -35) CENTÍMETROS, BASE (20 - 25) CENTÍMETROS, DIMENSIONES INTERNAS: BASE (12 - 15) CENTÍMETROS, INCLUYENDO (2 - 4) PINGÜINOS O BOTELLA PARA HIELO SECO, CAPACIDAD (1 - 5) LITROS. |

| Tipo | MOBILIARIO CLÍNICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Fabricado en Polietileno y/o Poliuretano, .libre de CFC. - Con espuma de poliuretano inyectada en el espacio de la doble pared que asegura un perfecto aislamiento. - Espesor de aislamiento de al menos 40 mm - Capaz de preservar la temperatura de 0 a +8ºC por un tiempo mínimo de 30 horas a una temperatura ambiental de +43ºC. - Volumen neto (capacidad de vacunas) entre 1.7-3.5 Litros - Con cierre hermético por silicona. - Dimensiones externas: - (20-27) cm de largo - (20-27) cm de ancho - (30-35) centímetros de alto. - Dimensiones internas: - (12-18) cm de largo - (12-18) cm de ancho - (15-19) cm de alto - Peso neto (vacío)no mayor a 3 Kg. - Código PQS aprobado por la O.M.S. |  |
| Accesorios incluidos | - Cuatro (04) paquetes fríos (icepacks) de 0.4 L aproximadamente. |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 49 | 62704440 | PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS |

| Tipo | MOBILIARIO CLÍNICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Pedestal de acero inoxidable. - Cuatro ganchos - Rodos de 2” de diámetro y freno en al menos 2 de ellos. - Altura ajustable entre 120 a 200 cm ± 5cm - Perfil tubular de 1” - Fabricado en acero inoxidable grado AISI 304 acabado pulido |  |

| ÍTEM | CÓDIGO - MINSAL | - NOMBRE |
| --- | --- | --- |
| 50 | 62704490 | SILLA DE RUEDAS, TIPO MANUAL PARA TRASLADO DE PACIENTE ADULTO |

| Tipo | MOBILIARIO CLÍNICO | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |
| --- | --- | --- |
| Descripción y características técnicas y mecánicas | - Silla de ruedas plegable para trasladar pacientes adultos - Descansa brazos desmontables y acolchonados. - Puños de empuje incorporados a la estructura. - Con palanca de freno para las ruedas traseras. - Descansa pies abatibles, con opción para ajustar la altura. - Eleva piernas en aluminio pulido o acero inoxidable. - Asiento y respaldo flexible y adaptable a diferentes pacientes. - Con soporte para atril porta suero incorporado a la parte trasera de la silla. - Ruedas delanteras: giratorias, macizas, anti-pelusa. - Ruedas traseras: fijas laterales, macizas. - Ruedas traseras con aros de empuje anatómicos paralelos que sirva para que el paciente movilice la silla. - Estructura metálica capaz de soportar la carga mínima requerida, de fácil limpieza, anticorrosiva y resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. - La tapicería deber ser en un material resistente al enmohecimiento y retardante a la llama. - Puños de empuje forrados de hule. - Capacidad de carga de 300 lb (135 kg) o mayor. - Dimensiones aproximadas de referencia: - Ancho de silla: 45-60 cm. - Largo de silla: 45-60 cm. - Diámetro aproximado de rueda giratoria delantera: 18-25 cm. - Diámetro aproximado de rueda fija trasera: 55-70 cm. |  |
| Accesorios a incluir | - Atril porta suero tipo telescópico. |  |

FORMULARIO N° 04.  LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS No: No: PRIDESII-363-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO MÉDICO PARA UNIDADES DE SALUD”.

Lista de Precios de bienes

| ÍTEMS | CÓDIGO MINSAL | DESCRIPCIÓN | LUGAR DE ORIGEN DE LOS BIENES | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Ítem 50 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TOTAL |  |  |  |  |  |

Lista de Precios de servicios conexos-Servicios de Mantenimiento Preventivo (solamente para ítem9, 19. 20, 21 y 41)

| ÍTEMS | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítem 9 | Oftalmoscopio de pared | 20 | C/U |  |  |
| Ítem 19 | Electrocauterio | 2 | C/U |  |  |
| Ítem 20 | Electrocardiógrafo de tres canales | 2 | C/U |  |  |
| Ítem 21 | Esterilizador eléctrico a vapor, de mesa | 24 | C/U |  |  |
| Ítem 41 | Mesa ginecológica | 12 | C/U |  |  |
|  | TO TOTAL |  |  |  |  |

| Descripción | Precio |
| --- | --- |
| Lista de Precios de bienes |  |
| Lista de Precios de servicios conexos-Servicios de Mantenimiento Preventivo |  |
| Total de la oferta |  |

El precio ofertado esta expresado en dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:……………………………..LUGAR DE ENTREGA…………………

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA No:  PRIDESII-363-CP-B-MINSAL denominado “ADQUISICIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO MÉDICO PARA UNIDADES DE SALUD”.

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

Comparación de precios:

A: MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de dos años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento; o (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificación.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el ____________ día de ______________ de 20_____________ [indicar la fecha de la firma]

Este dato se deberá trasladar al Formulario de Oferta N°1