FORMULARIO N° 01: FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

COMPARACIÓN DE PRECIOS No. PRIDESII-436-CP-B-MINSAL, ADQUISICIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO MÉDICO PARA UNIDADES DE SALUD”.

Fecha: -----------------------------------------

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros los suscritos, declaramos que:

Hemos examinado y no tenemos reservas a los documentos del proceso Comparación de Precios Nº ______________, por lo cual ofrecemos proveer los bienes en la cantidad, calidad y características técnicas solicitadas en los Documentos de Selección (Sección 3: Especificaciones Técnicas, Lista de bienes y Plan de Entrega) y nos comprometemos a que estos bienes sean originarios de países miembros del Banco: [indicar una descripción breve de los bienes];------------------------------------

El precio total de nuestra oferta por todo concepto es de: ___________________________ (Indicar precio en números y en letras) incluidos todos los impuestos de ley (incluyendo el IVA) y los gastos directo y/o indirecto asociados.

Nos comprometemos a mantener nuestra oferta por un período de _______ (__) días a partir de la fecha de presentación de ofertas, y a suscribir el Contrato en caso de resultar adjudicatario.

Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores requeridos para ejecutar cualquier parte del Contrato, tenemos nacionalidad de países elegibles _______________ [indicar la nacionalidad del Oferente, incluso la de todos los miembros que comprende el Oferente, si el Oferente es una Asociación en Participación o Consorcio, y la nacionalidad de cada subcontratista y proveedor]

- Manifestamos con carácter de declaración jurada que: i) no tenemos conflicto de intereses, ii) nuestra empresa, sus afiliados o subsidiarias, incluyendo todos los subcontratistas o proveedores para ejecutar cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Banco, bajo las leyes del país del COMPRADOR o normativas oficiales, y iii) no tenemos ninguna sanción del Banco o de alguna otra Institución Financiera Internacional (IFI).

- Asimismo, nos comprometemos que dentro del proceso de selección (y en caso de resultar adjudicados en la ejecución) del contrato, a observar las leyes sobre Prácticas Prohibidas incluyendo soborno, aplicables en el país del cliente.

Mi representada se encuentra en capacidad de entregar los bienes en el plazo previsto, expresados en nuestra oferta.

Conocemos, aceptamos y nos sometemos libre y voluntariamente al cumplimiento de lo indicado en los Documentos de Comparación de Precios, así como a las demás normas conexas que lo regulan

Entendemos que esta oferta, junto con su aceptación por escrito incluida en la notificación de adjudicación, constituirá una obligación hasta la suscripción del contrato, y que el Programa no está obligado a aceptar la Oferta evaluada más baja ni ninguna otra Oferta que reciban, sin que tal decisión permita reclamación por parte del oferente.

Conocemos y aceptamos que el Programa se reserva el derecho de adjudicar el contrato, cancelar el proceso, rechazar todas las ofertas o declarar desierto el proceso si conviniese a los intereses nacionales o institucionales, sin que ello le genere responsabilidad alguna.

Para todos los efectos señalamos como domicilio legal en (………..Domicilio).

San Salvador,   ........... de  .............................. del  ____

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 02: DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN EMPRESARIAL

COMPARACIÓN DE PRECIOS No. PRIDESII-436-CP-B-MINSAL, ADQUISICIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO MÉDICO PARA UNIDADES DE SALUD”.

Señores

MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

El que suscribe, Representante Legal de ......................................................, identificado con Documento de Identidad Nº ......................, DECLARA BAJO JURAMENTO que la siguiente información de mi representada se sujeta a la verdad:

| Nombre o Razón Social |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Domicilio Legal |  |  |  |  |  |
| NIT Y Registro IVA |  | Teléfono |  | email |  |

Información del Representante Legal:

Información del representante autorizado del Oferente: Nombre: [indicar el nombre del representante autorizado] Dirección: [indicar la dirección del representante autorizado] Números de teléfono: [indicar los números de teléfono y facsímile del representante autorizado] Dirección de correo electrónico: [indicar la dirección de correo electrónico del representante autorizado]

El Salvador, ... de ..………...... del …….

Firma y sello del oferente

(Representante Legal o Apoderado Legal)

#### FORMULARIO N° 03: ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

| CONSIDERACIONES GENERALES SOLICITADAS | CONSIDERACIONES GENERALES OFERTADAS |
| --- | --- |
|  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento |
| 1. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 1.1. No se aceptarán ofertas que contengan cantidades diferentes a las especificadas. - No se aceptarán ofertas que no cumplan sustancialmente con las Especificaciones Técnicas mínimas contenidas en el Anexo No. 1 de este documento. 1.3. Los equipos a suministrar deberán ser totalmente nuevos, no reconstruidos o modificados de fabricación reciente, no mayor a un año, entregados según matriz de distribución e instalados y calibrados, para uso inmediato previas pruebas de aceptación por parte de la Institución. 1.4. Al momento de la recepción se deberá colocar una placa en un lugar visible en cada componente del o los equipos en la que pueda visualizarse: marca, modelo, número de serie, casa productora, año de fabricación, país de origen y números de contacto con licitante adjudicado. 1.5. La evaluación y adjudicación de la oferta será por ítems individuales. |  |
| 2.INFORMACIÓN TÉCNICA REQUERIDA - CON LA OFERTA: - Para evaluar las ofertas se debe de presentar documentación técnica y de ventas tales como brochures, catálogos, manuales de usuario, manuales de servicio u hojas técnicas en la que se puedan verificar las especificaciones solicitadas. - Muy importante: Todas las páginas de la oferta deberán ser foliadas (numeradas), incluyendo los catálogos, brochures o manuales que se incluyan en la oferta. - Se debe realizar cuadro comparativo de las especificaciones técnicas solicitadas contra las ofertadas, haciendo referencia al número de folio, NO al número de las páginas de los brochures, manuales o catálogos donde se pueda verificar su cumplimiento. - Deberá incluir las certificaciones requeridas y detalladas en cada especificación técnica por ítem. - Para el instrumental deberá incluir adicionalmente, con la excepción de los ítems 31 y 32, lo siguiente: - Hoja de certificación del acero inoxidable grado 304 o 316 según norma AISI, equivalente o superior. - Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero inoxidable, los cuales deben coincidir dependiendo del grado del acero con los siguientes porcentajes de masa: Elemento; AISI 304 (Valores máximos); AISI 316 (Valores máximos). Carbono (C); 0.08%; 0.08%. Manganeso (Mn); 2%; 2%. Fosforo (P); 0.045%; 0.045%. Silicio (Si); 1%; 1%. Cromo (Cr); (18-20)%; (16-18)%. Níquel (Ni); (8-11)%; (10-14)%. Molibdeno (Mo); --; (2-3)%. |  |
| - SERVICIOS CONEXOS - GARANTÍA: - Garantía contra desperfectos de fabricación para los equipos según detalle en Tabla 1, para lo cual se deberá presentar certificado de garantía de parte del proveedor o fabricante. - El proveedor debe contar con taller y piezas de repuesto por lo menos por 5 años desde la adquisición del equipo. |  |
| - REPUESTOS: - Para los equipos médicos detallados en Tabla 1 se requiere compromiso por escrito del suministrante en proveer repuestos por un período mínimo de cinco (5) años. |  |
| - CAPACITACIÓN: Se brindará capacitación para personal usuario y de mantenimiento a los equipos según detalle de la tabla No. 1. |  |
| - PARA PERSONAL USUARIO: - El contratista proporcionará a entera satisfacción las capacitaciones. relacionadas a la operación del equipo, en castellano, dirigidas el personal usuario, las cuales se realizarán en las instalaciones de la Región de Salud correspondiente de acuerdo con la Matriz de distribución. - La capacitación debe de contener en su temario como mínimo: manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, fallas comunes y limpieza del equipo, aplicaciones clínicas y de uso en general. - Este programa de capacitación debe estar autorizado por el Administrador de Contrato. - Incluir todo los insumos, materiales, instrumentos y equipos necesarios para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas |  |
| - PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO: 3.3.3.1 Para el equipo de la tabla 1, se proporcionará a entera satisfacción, capacitaciones o entrenamientos de servicio y mantenimiento dirigidos al personal técnico del área de mantenimiento de las Regiones de Salud Correspondiente de acuerdo con Matriz de Distribución. - La capacitación debe de contener en su temario como mínimo: manejo del equipo bajo condiciones normales y de error, limpieza del equipo, explicación de la rutina de mantenimiento preventivo y fallas más frecuentes del equipo, explicación del diagrama de bloques, árbol de solución de problemas, y solicitud de repuestos. - Este programa de capacitación debe estar autorizado por el Administrador de Contrato. - Incluir todo los insumos, materiales, instrumentos y equipos necesarios para desarrollar las correspondientes capacitaciones solicitadas. |  |
| 3.3.3RUTINAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO: - Las rutinas de mantenimiento preventivo deberán de realizarse de la siguiente manera: la primera rutina deberá ser realizada, de acuerdo al cuadro de servicios conexos. - Las demás rutinas se realizarán de acuerdo con el programa de mantenimiento presentado al Administrador de Contrato, este tiempo podrá será de acuerdo a lo solicitado en el cuadro de servicios conexos. - La rutina deberá ser la que el fabricante del o los equipos recomiende y deberá estar autorizada por Administrador de Contrato. - La empresa deberá contar con departamento de servicio técnico en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado de los equipos ofertados. - Toda acción preventiva deberá estar respaldada por reporte de servicio, elaborado por el contratista, el cual deberá ser firmado y sellado por los responsables de supervisar el trabajo realizado para lo cual deberá dejar copia de dicho documento. - Como parte del mantenimiento preventivo se deberán incluir, sin causar gastos adicionales, todos los materiales y consumibles necesarios para cumplir con las rutinas correspondientes, por ejemplo: lubricantes, limpiadores, franela, fusibles, bombillos, etc. - Asignar un libro de control (Bitácora) para cada equipo, elaborada y suministrada por el contratista, en la que consten las fechas de las revisiones efectuadas y las reparaciones que se hagan, debiéndose describir la acción realizada, repuestos instalados con su número de parte respectivo, y cualquier información adicional al respecto, dicha bitácora se firmará y entregará a la Dirección de la Unidad de Salud Correspondiente. - Cada año durante el periodo de garantía, la empresa deberá presentar un reporte de seguridad eléctrica de cada uno de los componentes del equipo, con el fin de garantizar la seguridad del paciente y los usuarios, en caso de existir deficiencias se deberán corregir de forma oportuna. - Para las visitas de mantenimiento preventivo, éstas deberán realizarse en horas hábiles, según programa de mantenimiento aprobado por el Administrador de Contrato, salvo en situaciones especiales, las cuales deberán ser previamente acordadas entre las partes. - El MINSAL se reserva el derecho de verificar la información recibida. |  |
| - SERVICIO TÉCNICO: - Para los ítems que requieren mantenimiento preventivo, el licitante deberá contar con departamento de servicio técnico de preferencia en El Salvador, con personal entrenado para garantizar el soporte técnico calificado de los equipos ofertados, para lo cual el contratista deberá entregar los atestados del personal de servicio técnico donde se evidencie la experiencia y entrenamiento recibido. ÍTEM; DESCRIPCIÓN; CANT.; SERVICIOS CONEXOS. Tiempo de entrega (días); Garantía (años); Capacitación (SI/NO); Mantenimiento (SI/NO/No. Visitas); Instalación (SI/NO). EQUIPO MÉDICO. 1; BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO; 2; 90; 1; NO; NO; NO. 2; BÁSCULA PARA RECIÉN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTÓMETRO; 2; 90; 1; NO; NO; NO. 3; BÁSCULA DE CALZÓN CON CARÁTULA TIPO RELOJ; 6; 90; 1; NO; NO; NO. 4; TALLÍMETRO PLEGABLE PORTÁTIL; 2; 90; 1; NO; NO; NO. 5; DOPPLER FETAL PORTÁTIL; 1; 90; 2; SI 1 jornada de 2 horas para los usuarios; NO; NO. 6; ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PARA ADULTO DOBLE CAMPANA; 3; 90; 1; NO; NO; NO. 7; ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PEDIÁTRICO DOBLE CAMPANA; 3; 90; 1; NO; NO; NO. 8; OTO-OFTALMOSCOPIO DE PARED; 2; 90; 2; SI 1 jornada de 2 horas para los usuarios (dichas jornada son por equipo adjudicado); SI 2 visitas por cada uno de los equipos adjudicados y será de forma anual durante el plazo de la garantía, siendo la primera a los 12 meses de la entrega total del equipo.; SI. 9; TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO DE PARED; 1; 90; 1; NO; NO; SI. 10; TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO CON BRAZALETES; 3; 90; 1; NO; NO; NO. 11; TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO DE TRES BRAZALETES; 2; 90; 1; NO; NO; NO. 12; TERMÓMETRO INFRARROJO SIN TACTO, PARA TEMPERATURA CORPORAL; 46; 90; 1; NO; NO; NO. 13; MARTILLO DE REFLEJOS; 2; 90; 1; NO; NO; NO. 14; RESUCITADOR MANUAL NEONATAL; 13; 120; 1; NO; NO; NO. 15; RESUCITADOR MANUAL PEDIÁTRICO; 13; 120; 1; NO; NO; NO. 16; RESUCITADOR MANUAL ADULTO; 13; 120; 1; NO; NO; NO. INSTRUMENTAL. 17; CAJA METALICA DE CURACIONES, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL; 2; 90; 2; NO; NO; NO. 18; CAJA METALICA PARA PEQUEÑA CIRUGIA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL; 1; 90; 2; NO; NO; NO. 19; CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA ONICECTOMIA Y PLASTIA UNGUEAL; 1; 90; 2; NO; NO; NO. 20; CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTOS; 1; 90; 2; NO; NO; NO. 21; TIJERA LISTER CON UNA HOJA ABOTONADA DE ACERO INOXIDABLE; 1; 90; 2; NO; NO; NO. 22; PINZA DE TRANSFERENCIA; 2; 90; 2; NO; NO; NO. 23; PORTA PINZA DE 19 x 5 CM, DE ACERO INOXIDABLE; 2; 90; 2; NO; NO; NO. 24; RECIPIENTE METALICO FORMA CILINDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS; 5; 90; 2; NO; NO; NO. 25; SET PARA ATENCIÓN DE PARTO; 1; 90; 2; NO; NO; NO. 26; PINZA TENÁCULO, DE ACERO INOXIDABLE; 3; 90; 2; NO; NO; NO. 27; ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE VIRGINAL, DE ACERO INOXIDABLE; 4; 90; 2; NO; NO; NO. 28; ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE; 6; 90; 2; NO; NO; NO. 29; ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE; 6; 90; 2; NO; NO; NO. 30; ESPECULO VAGINAL, TIPO GRAVE PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE; 9; 90; 2; NO; NO; NO. MOBILIARIO CLÍNICO. 31; LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO; 3; 90; 1; NO; NO; NO. 32; LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN; 2; 90; 1; N0; NO; NO. 33; MESA GINECOLÓGICA; 1; 90; 2; SI 1 jornada de 2 horas para los usuarios (dichas jornada son por equipo adjudicado); SI 2 visitas por cada uno de los equipos adjudicados y será de forma anual durante el plazo de la garantía, siendo la primera a los 12 meses de la entrega total del equipo.; SI. 34; BALDE METÁLICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 12 A 15 LITROS.; 2; 90; 1; NO; NO; NO. 35; BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE; 3; 90; 1; NO; NO; NO. 36; CANAPÉ PARA EXAMEN UNIVERSAL; 2; 90; 1; NO; NO; NO. 37; CARRO DE CURACIONES; 12; 90; 1; N0; NO; NO. 38; GRADILLA DE DOS PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES; 3; 90; 1; N0; NO; NO. 39; MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA; 2; 90; 1; N0; NO; NO. 40; TERMO DE POLIETILENO DIMENSIONES EXTERNAS: ALTURA: (30 -35) CENTÍMETROS, BASE (20 - 25) CENTÍMETROS, DIMENSIONES INTERNAS: BASE (12 - 15) CENTÍMETROS, INCLUYENDO (2 - 4) PINGÜINOS O BOTELLA PARA HIELO SECO, CAPACIDAD (1 - 5) LITROS.; 44; 90; 1; N0; NO; NO. 41; PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS; 2; 90; 1; N0; NO; NO. |  |

EQUIPO MÉDICO

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60302075 | BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO | C/U | 2 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción, características técnicas y mecánicas |  | - Equipo para la medición del peso corporal de personas. - Báscula de pedestal. - Con sistema de contra pesos y/o resortes. - Plataforma metálica sólida, revestida de alfombra antideslizante. - Capacidad de medir 450 lb (200 kg) o mayor - Con una resolución (divisiones) con un valor no mayor a 0.25 lb o 100 g. - Escala para el peso: De fácil lectura, metálica y con movimiento de la aguja indicadora por medio de riel, - Con función de ajuste a cero, - Con sistema indicador de balance. - Tallímetro de fábrica con marcas en bajo relieve, de fácil lectura, no pegadas al pedestal de la báscula - Con capacidad de medir estaturas de (65-210) cm /(25-82) pulgadas o rangos mayor. - Con una resolución (divisiones) con un valor no mayor a 0.1 cm / 0.125 pulgada. - La graduación de las escalas deberá estar en kilogramos y libras para el peso, y en centímetros y pulgadas para la talla. - Estructura: Fabricada de metal resistente, pintada con tratamiento anticorrosivo, Para uso pesado, Color blanco, Lavable, resistente a los líquidos de desinfección de uso hospitalario, De fácil transporte, con sistema de rodos, |  |  |  |  |  |
| Condiciones de Instalación |  | - Deberá(n) ser verificada(s) en el sitio donde estará(n) ubicada(s) la(s) báscula(s) para garantizar la medición del peso, en caso de requerirse, la(s) báscula(s) deberá(n) ser ajustada(s) y calibrada(s) por el contratista; a entera satisfacción de un técnico del área de biomédica del hospital o de la región correspondiente, capacitado en la calibración de balanzas por la Unidad de Gestión de Equipo Biomédico (UGEB) del MINSAL. |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - .CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: 15.1 Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 60302100 | BÁSCULA PARA RECIÉN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTÓMETRO | C/U | 2 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas |  | 1. Báscula de mesa, electrónica, con capacidad de medir pesos de al menos 15 Kg (33 lb), con resolución de 5 g o valor menor. 2.Báscula colocada sobre gabinete metálico, pintado, con 2 puertas y 2 gavetas. 3.La báscula NO deberá estar integrada al gabinete. 4.La graduación de las escalas para el peso deberá estar en Kg y Lb. 5.Pantalla LED iluminada. 6.Tallímetro de fábrica para medir niños recién nacidos y lactantes, integrado a gabinete, con topes para cabeza y pies, uno de ellos deslizable sobre la superficie de la báscula. - Rango de medición de (10-99) cm o rango mayor - Resolución de 0.1 cm o valor menor. 7.Superficie lisa y curvada, con sistema antivuelco. 8.Con funciones de TARA y auto HOLD. |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | 9.Un (1) Colchón fabricado de material resistente, ignifugo y de fácil limpieza con al menos 1” de espesor - Un (1) Accesorio para colocar papel de rollo tipo toalla - Dos (2) sets de baterías para funcionamiento de la báscula adicionales. (si aplica) |  |  |  |  |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación |  | - Para la Báscula: - Mediante red eléctrica - Si es con red eléctrica: 120 VCA ± 10%, 60 HZ, 1 fases. - Con sistema de desconexión automática cuando no se utilice. - Gabinete: - Fabricada de metal resistente. - Pintado con tratamiento anticorrosivo. - Preferentemente de color blanco. - Deberá(n) ser verificada(s) en el sitio donde estará(n) ubicada(s) la(s) báscula(s) para garantizar la medición del peso, en caso de requerirse, la(s) báscula(s) deberá(n) ser ajustada(s) y calibrada(s) por el contratista; a entera satisfacción de un técnico del área de biomédica del hospital o de la región correspondiente, capacitado en la calibración de balanzas por la Unidad de Gestión de Equipo Biomédico (UGEB) del MINSAL. |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 60302185 | BÁSCULA DE CALZÓN CON CARÁTULA TIPO RELOJ | C/U | 6 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas |  | 1. Bascula de colgar tipo reloj, graduación en kilogramos. 2.De 0 a 25 Kilogramos o su equivalente en libras. 3.Marcador de reloj, con precisión de lectura de 100 g o menos. 4. Ganchos para colgar en 2 extremos del reloj. 5.Estructura: - Fabricada de metal resistente. - Pintada con tratamiento anticorrosivo. - Para uso pesado. - Color blanco. - Lavable, resistente a los líquidos de desinfección de uso hospitalario. - Con sistema de contra pesos y/o resortes |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | - Dos (2) Calzones de lona de aproximadamente 40 cm. de ancho x 30cm. de largo con dos tirantes resistentes y lavables. |  |  |  |  |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación |  | - Deberá(n) ser verificada(s) en el sitio donde estará(n) ubicada(s) la(s) báscula(s) para garantizar la medición del peso, en caso de requerirse, la(s) báscula(s) deberá(n) ser ajustada(s) y calibrada(s) por el contratista; a entera satisfacción de un técnico del área de biomédica del hospital o de la región correspondiente, capacitado en la calibración de balanzas por la Unidad de Gestión de Equipo Biomédico (UGEB) del MINSAL. |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 80513310 | TALLÍMETRO PLEGABLE PORTÁTIL | C/U | 2 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas |  | 1. Tallímetro plegable. 2.Rango de medición aproximada de (20 - 205) cm/ (8-81) pulgadas o rango mayor 3.División mínima de 1mm o ⅛ pulgada. 4.Peso menor a 10 libras 5.Indicador de altura a los laterales con tope de cabeza. 6.Placa de base grande y sólida. |  |  |  |  |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación |  | - Fabricado en plástico ABS o de mejor calidad |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 60302178 | DOPPLER FETAL PORTÁTIL | C/U | 1 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas |  | - Equipo portátil, utilizado para la detección audible del latido fetal por ultrasonido (efecto Doppler). - Transductor de 2 MHz a 3 MHz para uso específico en obstetricia, a prueba de agua. - Rango de medición en un rango mínimo aproximado entre 50 a 210 latidos por minuto. - Despliegue digital en pantalla iluminada LCD o tecnología mejorada, brindando la frecuencia cardiaca fetal. - Con indicación en pantalla de batería baja. - Con apagado automático cuando el equipo no está en uso para mayor duración de las baterías. - Bocina integrada al equipo. - Con grabador de audio. - Control de volumen variable. - Conector para audífonos. - Tiempo de autonomía utilizando baterías de 4 horas como mínimo. |  |  |  |  |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas |  | - Cargador que se pueda conectar a 120 VCA ± 10%, 60 Hz, 1 fase. - La unidad deberá estar bien construida que permita el uso de líquidos de desinfección hospitalaria. |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | - Cargador de baterías - Un juego extra de baterías recargables por equipo. - Estuche para resguardar el equipo. |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 60302300 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR ADULTO DOBLE CAMPANA | C/U | 3 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas |  | - Estetoscopio biauricular para paciente adulto - De doble campana. - Diafragma liso para detectar una amplia gama de frecuencias de sonido, fabricada en fibra de vidrio. |  |  |  |  |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación |  | - Campana fabricada en acero inoxidable, ajustable mediante giro, con fleje externo preferiblemente de hule. - De alta durabilidad. |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | - 2 olivas extra flexibles fabricadas de silicón o goma por equipo. - 1 juego de diafragmas liso de repuesto por equipo. - 1 tubo en “Y” libre de látex. - Horquilla biauricular con doble muelle de lámina (arpa) - Campana y diafragma. |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 60302325 | ESTETOSCOPIO BIAURICULAR PEDIÁTRICO DOBLE CAMPANA | C/U | 3 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas |  | - Estetoscopio biauricular para paciente adulto - De doble campana. - Diafragma liso para detectar una amplia gama de frecuencias de sonido, fabricada en fibra de vidrio. |  |  |  |  |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación |  | - Campana fabricada en acero inoxidable, ajustable mediante giro, con fleje externo preferiblemente de hule. - De alta durabilidad. |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | - 2 olivas extra flexibles fabricadas de silicón o goma por equipo. - 1 juego de diafragmas liso de repuesto por equipo. - 1 tubo en “Y” libre de látex. - Horquilla biauricular con doble muelle de lámina (arpa) - Campana y diafragma. |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 60302625 | OTO-OFTALMOSCOPIO DE PARED | C/U | 2 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Descripción y características técnicas |  | - Set de diagnóstico que incluye un otoscopio y oftalmoscopio para montaje en pared - El equipo se suministrará completo, con sus mango, lámparas y base para montaje en pared - 2 Mangos metálicos (uno para el otoscopio y otro para el oftalmoscopio) con acabado estriado o rugoso, de acero inoxidable o cromado, provisto de batería recargable integrada con sistema de carga u otro sistema de baterías, capaz de acoplarse y accionar a: - Un otoscopio de diagnóstico completo con: - 4 (cuatro) espéculos reusables como mínimo, fabricados de polipropileno, - Tamaños aproximados de 2 o 2.5 mm, 3 mm, 4 mm, y 5 mm - Lente de 3X a 5X - Un Oftalmoscopio estándar - Con 20 lentes como mínimo, desde (-25 a +40) dioptrías, - Con apoyo de goma, para la ceja, diseño de lentes iluminados. - Con 4 aperturas como mínimo: micro punto, ranura, circulo grande, mediano. - Con al menos los siguientes filtros: polarización y verde (libre de rojo) - El set deberá ir montado en pared - Estándar con lámpara LED de luz fría sin reflejos: - Brillo mayor a 15,000 lúmenes. - Vida útil mayor a 50,000 horas - Temperatura de color mayor a 4,000 K - CRI mayor a 90 - Mediante red eléctrica o respaldo a baterías. - Si es con red eléctrica: 120 VAC, 60 Hz, 1 Fase. - Si es con respaldo a baterías, incluir por equipo una batería recargable (Ni-Cd o Litio) y su respectivo cargador para funcionar a un voltaje de 120 VAC, frecuencia 60 Hz, 1 Fase. - Mango metálico con acabado estriado o rugoso, de acero inoxidable o cromado. |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación |  | - Carcaza resistente a la corrosión y líquidos de desinfección hospitalaria. - Deberá quedar instalado y montado en pared a entera satisfacción del Administrador de Contrato |  |  |  |  |  |
| Documentación a entregar |  | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - Norma de seguridad eléctrica norma IEC 60601 - 1, 3rd ed. ANSI/AAMI ES1-1993 o equivalente. - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán una copia, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes. - Manual de servicio. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | 60302871 | TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO DE PARED | C/U | 1 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas |  | - Tensiómetro aneroide con escala de 0-300 mm Hg ± 3 mm Hg. - Tubo espirado de aproximadamente 2.40mts. Extendido. - Control de presión toque-pluma, que permita la salida de aire de manera suave y uniforme. - Con la capacidad de calibrar a cero - Manga con cierre por banda velcro - Equipo para montaje en pared con canasta incluida para banda y perilla insufladora. - Soporte fabricado en acero o plástico ABS - El equipo debe quedar instalado a entera satisfacción del Administrador de Contrato. |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | - Tres mangas de hule libre de látex para adulto, reusable y bolsa de tela de nylon resistente con cierre de velcro (una mediana y una grande y una extragrande) - Una pera de hule libre de látex, con válvula metálica de control. |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América. - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 60302870 | TENSIÓMETRO ANEROIDE ADULTO CON BRAZALETE | C/U | 3 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas |  | - Tensiómetro aneroide con escala de 0-300 mm Hg ± 3 mm Hg. - Tubo espirado de aproximadamente 2.40mts. Extendido. - Control de presión toque-pluma, que permita la salida de aire de manera suave y uniforme. - Con la capacidad de calibrar a cero - Manga con cierre por banda velcro - Equipo para montaje en pared con canasta incluida para banda y perilla insufladora. - Soporte fabricado en acero o plástico ABS - El equipo debe quedar instalado a entera satisfacción del Administrador de Contrato. |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | - Tres mangas de hule libre de látex para adulto, reusable y bolsa de tela de nylon resistente con cierre de velcro (una mediana y una grande y una extragrande) - Una pera de hule libre de látex, con válvula metálica de control. |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CON LA OFERTA: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América. - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | 60302875 | TENSIÓMETRO ANEROIDE PEDIÁTRICO DE TRES BRAZALETES | C/U | 2 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas |  | - Para uso en brazo de niño, lactante y neonato. - Tensiómetro aneroide con escala de 0-300 mm Hg ± 3 mm Hg. - Control de presión toque-pluma, que permita la salida de aire de manera suave y uniforme. - Con protector de fábrica contra golpes y caídas y con la capacidad de calibrar a cero. - Resistente a caídas de al menos 75 cm de altura sin perder la calibración, verificable en catálogo o certificado por el fabricante. - Manga con cierre por banda velcro |  |  |  |  |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación |  | - Portátil en estuche con cierre de alta durabilidad. |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | - Dos mangas de hule libre de látex Neonatal (niños de 0-28 días) reusable y bolsa de tela de nylon resistente con cierre de velcro - Dos mangas de hule libre de látex pediátrica para paciente en edad preescolar y escolar (niños de 2-7 años) reusable y bolsa de tela resistente con cierre de velcro - Dos mangas de hule libre de látex para lactantes (1 -24 meses) reusable y bolsa de tela resistente con cierre de velcro - Una pera de hule libre de látex con válvula metálica de control |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 60302928 | TERMÓMETRO INFRARROJO SIN TACTO, PARA TEMPERATURA CORPORAL | C/U | 46 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción |  | - Equipo para medición de temperatura corporal. |  |  |  |  |  |
| Características |  | - Tecnología de medición infrarroja de temperatura, tomado de la frente del paciente, sin contacto. - Lectura en menos de 10 segundos. - Indicador de fecha y hora. - Mediciones en grados Celsius y Fahrenheit. - Con señal acústica. - Rango útil de medida 34°C - 42 ºC. o mayor. - Con alarma de fiebre. - Precisión de la medición en la frente: ± 0.2ºC - Con memoria de al menos las 50 últimas mediciones. - Pantalla LCD con retroiluminación, de 3 dígitos. - Apagado automático. - Con indicador de sustitución de la batería. |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | - Estuche |  |  |  |  |  |
| Características Eléctricas |  | - Voltaje: cualquiera de las siguientes opciones: - Por baterías recargables, con cargador incluido a (120 ±10%) VCA, Frecuencia: 60 Hertz, monofásico. - Tipo pastilla, incluir una adicional. |  |  |  |  |  |
| Características Mecánicas |  | - De carcasa resistente y de fácil limpieza. - Peso no mayor a 150 gramos. |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001 - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán Dos (2) copias preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | 60302500 | MARTILLO DE REFLEJOS | C/U | 2 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Martillo de reflejos con cabeza de percusión de goma - Tamaño de 18 a 20 cm de largo ± 1 cm - Mango de acero inoxidable |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 60302800 | RESUCITADOR MANUAL NEONATAL | C/U | 13 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción Características |  | - Resucitador reusable para ventilación manual de pacientes neonatales. - Resucitador que incluya: mascarilla, balón resucitador, tubo de oxígeno, bolsa reservorio, válvula de expiración y PEEP y válvula de sobrepresión - Diseño que impida su montaje invertido. - Balón resucitador con volumen entre (250-350) mL. - Volumen tidal máximo entre (150-250) mL - Bolsa reservorio con volumen entre (400-600) mL. - Reservorio con dispositivo de conexión a base de presión (no de rosca). - Válvula de sobrepresión a 45 cmH20 o menos. - Con conector para manómetro y manómetro con escala 0-60 cmH2O. - Completamente reusable, fabricado en material esterilizable a 134°C - Conector de entrada: Manguera para conectar NPT de 1/4” |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | - (2) juegos de mascarillas reusables para paciente neonatales No. 0 - (2) juegos de mascarillas reusables para paciente neonatales No. 1 |  |  |  |  |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas |  | - Completamente reusable, con acumulador expandible, con conector externo para fuente de oxígeno, fabricado en material esterilizable (de preferencia silicona). - Conector de entrada: Manguera para conectar NPT de 1/4” - Bolsa reservorio de silicón o material de mejor calidad libre de látex. |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. - ISO 10651-4 o equivalente. - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán una copia, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 15 | 60302825 | RESUCITADOR MANUAL PEDIATRICO | C/U | 13 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción Características |  | - Resucitador reusable para ventilación manual de pacientes pediátricos. - Resucitador que incluya: mascarilla, balón resucitador, tubo de oxígeno, bolsa reservorio, válvula de expiración y PEEP y válvula de sobrepresión - Diseño que impida su montaje invertido. - Balón resucitador con volumen entre (600-900) mL. - Volumen tidal máximo entre (400-600) mL - Bolsa reservorio con volumen entre (1500-2500) mL. - Reservorio con dispositivo de conexión a base de presión (no de rosca). - Válvula de sobrepresión a 45 cmH20 o menos. - Con conector para manómetro y manómetro con escala 0-60 cmH2O. - Completamente reusable, fabricado en material esterilizable a 134°C - Conector de entrada: Manguera para conectar NPT de 1/4” |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | - (2) juegos de mascarillas reusables para paciente neonatales No. 2 - (2) juegos de mascarillas reusables para paciente neonatales No. 3 |  |  |  |  |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas |  | - Completamente reusable, con acumulador expandible, con conector externo para fuente de oxígeno, fabricado en material esterilizable (de preferencia silicona). - Conector de entrada: Manguera para conectar NPT de 1/4” - Bolsa reservorio de silicón o material de mejor calidad libre de látex. |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. - ISO 10651-4 o equivalente. - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán una copia, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | 60302775 | RESUSITADOR MANUAL ADULTO | C/U | 13 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción Características |  | - Resucitador reusable para ventilación manual de pacientes pediátricos. - Resucitador que incluya: mascarilla, balón resucitador, tubo de oxígeno, bolsa reservorio, válvula de expiración y PEEP y válvula de sobrepresión - Diseño que impida su montaje invertido. - Balón resucitador con volumen entre (1500-2000) mL. - Volumen tidal máximo entre (700-1100) mL - Bolsa reservorio con volumen entre (1500-2500) mL. - Reservorio con dispositivo de conexión a base de presión (no de rosca). - Válvula de sobrepresión a 60 cmH20 o menos. - Con conector para manómetro y manómetro con escala 0-60 cmH2O. - Completamente reusable, fabricado en material esterilizable a 134°C - Conector de entrada: Manguera para conectar NPT de 1/4” |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | - (2) juegos de mascarillas reusables para paciente neonatales No. 4 - (2) juegos de mascarillas reusables para paciente neonatales No. 5 |  |  |  |  |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas |  | - Completamente reusable, con acumulador expandible, con conector externo para fuente de oxígeno, fabricado en material esterilizable (de preferencia silicona). - Conector de entrada: Manguera para conectar NPT de 1/4” - Bolsa reservorio de silicón o material de mejor calidad libre de látex. |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. - ISO 10651-4 o equivalente. - Aprobada su comercialización por Directiva 93/42CEE (marcado CE) para la Comunidad Europea, PMDA o JPAL para Japón y FDA para los Estados Unidos de América. - CON LA ENTREGA DE LOS EQUIPOS: - Se deberá hacer acta de recepción de los manuales aquí descritos los que se entregarán una copia, preferiblemente en idioma castellano o en su defecto en inglés: - Manual de Operación en castellano - Manual de Partes |  |  |  |  |  |

INSTRUMENTAL

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 63001005 | CAJA METÁLICA DE CURACIONES, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL | C/U | 2 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Contenedor metálico con tapa, para esterilizar incluyendo el instrumental que consta de: - 3 Tijera mayo, curva de 170mm. - 6 Pinza intestinal Allis fino 190mm. - 6 Pinza Kocher-Ochsner recta 1x2d.200mm. - 3 Bandeja laboratorio, 0,16 L. - 3 Bandeja laboratorio, 0,4 L. - 3 Riñonera, 250 mm. - 3 Pinza anatómica 145mm. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 63001015 | CAJA METÁLICA PARA PEQUEÑA CIRUGÍA, DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE EL INSTRUMENTAL | C/U | 1 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Contenedor metálico con tapa, para esterilizar incluyendo el instrumental que consta de: - 1 Porta agujas Webster de 125mm. - 1 Porta agujas Hegar-Mayo de 185mm. - 1 Tijera Mayo recta de 140-155mm. - 1 Tijera Mayo curva de 140-155mm. - 1 Tijera para Irictomia de 110mm curva. - 1 Tijera para Irictomia de 110mm recta. - 1 Tijera Metzenbaum curva de 145mm. - 1 Pinza quirúrgica 1x2d. de 145mm. - 1 Pinza anatómica de 145mm. - 1 Pinza cirugía Adson 1x2d. de 120mm. - 1 Pinza Adson, estrías transversales de 120mm. - 4 Pinza Hemostática, Halsted, mosquito, curva de 125mm. - 4 Pinza Hemostática, Halsted, mosquito, recta de 125mm. - 4 Pinza campo Backhaus de 135mm. - 2 Pinza porta esponja Foerster-Ballenger de 180mm. - 2 Separador doble Farabeuf, juego. - 1 Mango bisturí no.3. - 1 Mango bisturí no.4. - 2 Retractor Baby-Senn-Miller, agudo. - 1 Sonda acanalada, 145-155mm - 1 Bandeja laboratorio, de 0,16 L. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 63005045 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA ONICECTOMIA Y PLASTIA UNGUEAL | C/U | 1 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Contenedor metálico con tapa, para esterilizar incluyendo el instrumental que consta de: - 1 Mango para bisturí no. 3 - 1 Pinza Hemostática recta - 1 Pinza Kelly curva, hemostática 14 cm. - 1 Pinza Mosquito curva, hemostática 12.5 cm. - 1 Pinza Kocher, hemostática curva 1 x 2 dientes 14 cm. - 1 Separador Senn punta roma 17 cm. - 1 Tijera Metzenbaum curva para tejidos longitud 15 cm - 1 Tijera Mayo curva para material longitud 14.5 cm - 1 Pinza disección sin garra 14.5 cm., - 1 Pinza disección con garra 14.5 cm. - 1 Cánula para succión Frazzier no. 8; 19 cm, angulada 30° o con mandril - 1 Sonda acanalada 14.5 cm - 1 Pinza Jones para sujetar campos longitud 9 cm., - 1 Disector Freer de doble extremo útil, semicurvo para cirugía plástica y neurocirugía- largo 18 cm. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo |  | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 63005079 | CAJA DE ACERO INOXIDABLE, INCLUYE INSTRUMENTAL PARA RETIRO DE PUNTOS |  | C/U | 1 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Caja de acero inoxidable con el siguiente instrumental - Pinza Disección Adson sin dientes, de 12 cm - Pinza Disección Adson con 1x2 dientes, de 12 cm - Tijera Littauer - Pinza Mosquito curva - Pinza Disección Adson con 1x2 dientes, de 12 cm |  |  |  |  |  |  |
| Ítem No. | Código catálogo |  | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| 21 | 60134030 |  | TIJERA LISTER CON UNA HOJA ABOTONADA DE ACERO INOXIDABLE | C/U | 1 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  |  | - Tijera “LISTER” de una hoja abotonada, dimensiones aproximadas de 18 cm (7”) |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 63001095 | PINZA DE TRANSFERENCIA | C/U | 2 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | Pinza de anillo o de transferencias recta, de (25-30) cm aproximadamente. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | 63001101 | PORTA PINZA DE 19 x 5 CM, DE ACERO INOXIDABLE | C/U | 2 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Porta pinza de acero inoxidable. - Medidas de (16-25) cm de alto x (4-8) cm de diámetro - Para pinza de transferencia de 25-30 cm de largo |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | 63001103 | RECIPIENTE METÁLICO FORMA CILÍNDRICA CON TAPA, PARA GUARDAR TORUNDAS Y GASAS | C/U | 5 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción |  | - Recipiente metálico forma cilíndrica con tapadera, para guardar torundas y gasas, de (24 - 30) cm, de acero inoxidable de grado 304 o mejor según norma AISI. Deberá presentar certificado vigente de la composición química del acero. |  |  |  |  |  |
| Condiciones de Recepción |  | - Deberá entregarse a entera satisfacción del MINSAL |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 63001140 | SET PARA ATENCIÓN DE PARTO | C/U | 1 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Contenedor metálico con tapa, para esterilizar, incluyendo el instrumental que consta de equipo para atención de parto: - 2 Copas de acero inoxidable de 6 onzas - 2 Valvas vaginales SIMS de 18-20 cm. - 3 Pinzas de anillo de 25-30 cm (Foerster-Ballenger) - 1 Pinza de disección con garra de 18-20 cm. - 1 Pinza de disección sin garra de 18-20 cm. - 4 Pinzas campo de 14-17 cm. - 1 Pinza Allis 5x6 dientes de 18-20 cm. - 1 Pinza Kocher recta de 17-20 cm. - 1 Pinza Kocher curva de 17-20 cm. - 1 Porta aguja Hegar de 18-20 cm. - 1 Porta aguja Hegar de 12-15 cm. - 1 Tijera Mayo recta de 17-20 cm. - 1 Tijera Mayo curva de 17-20 cm. - 1 Tijera Lister abotonada de 17-20 cm. - 1 Vasija circular de acero inoxidable para depositar placenta entre 28-33 cm de diámetro por 10-15 cm de alto. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 63001091 | PINZA TENÁCULO, DE ACERO INOXIDABLE | C/U | 3 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Pinzas de Tenáculo de Schroeder - De acero inoxidable. - Para procedimientos quirúrgicos y para estabilizar el cuello uterino y el útero. - Dimensiones aproximadas de 25 cm (10 pulgadas) |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 63001038 | ESPECULO VAGINAL VIRGINAL, DE ACERO INOXIDABLE | C/U | 4 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Espéculo vaginal tipo virginal, de acero inoxidable. - Dimensiones aproximadas: 75 mm x 20 mm |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | 63001025 | ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE, GRANDE, DE ACERO INOXIDABLE | C/U | 6 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Espéculo vaginal tipo Grave, tamaño grande, de acero inoxidable. - Dimensiones aproximadas: 125 mm X 35 mm. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 29 | 63001030 | ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE, MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE | C/U | 6 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | 1. Espéculo vaginal tipo Grave, Tamaño mediano, de acero inoxidable. 2. Dimensiones aproximadas: 115 mm x 33 mm. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | 63001035 | ESPECULO VAGINAL TIPO GRAVE, PEQUEÑO, DE ACERO INOXIDABLE | C/U | 6 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Espéculo vaginal tipo Grave, Tamaño mediano, de acero inoxidable. - Dimensiones aproximadas: 82 mm x 20 mm |  |  |  |  |  |

MOBILIARIO CLÍNICO

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 60302400 | LÁMPARA PARA EXAMEN TIPO CUELLO DE GANSO | C/U | 3 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción Características |  | - Lámpara para examen tipo cuello de ganso con bombillo de luz blanca tipo LED. - Vida media del LED ≥10,000 h - Con brazo flexible - Base giratoria con 5 rodos y frenos en al menos 2. - Altura ajustable ≥ a (115-135) cm, - Con interruptor eléctrico ubicado en la cabeza de la lámpara. |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | - Dos focos tecnología LED |  |  |  |  |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas |  | - Características eléctricas: - Voltaje: 120VAC +/- 10%, - 60 Hz, - Fases: 1, - Toma corriente grado hospitalario, cordón de alimentación eléctrica de longitud mínima de 1.5 m. - Resistente a los líquidos de desinfección de uso hospitalario. |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. - UL60601-1 (2da. Edición) o CAN / CSA C22.2 No. 601.1 M90 o equivalente. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 60302375 | LÁMPARA DE MANO PARA EXAMEN | C/U | 2 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción Características |  | - Lámpara para examen clínico. - Portátil. - Funcionamiento a base de baterías. - Luz LED blanca y brillante para una verdadera interpretación del color del tejido. |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | - Un (1) set de baterías AAA o AA recargables con la entrega del equipo con su respectivo cargador. - En dado caso sean baterías de pastilla, incluir dos (2) sets adicionales por equipo. |  |  |  |  |  |
| Características Eléctricas y Mecánicas |  | - Funcionamiento a base de baterías (AA), (AAA) o pastilla. - Fabricado en plástico ABS o acero cromado o material superior. - Vida media de la fuente LED ≥ 10,000 h |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 60302525 | MESA GINECOLÓGICA | C/U | 1 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción Características |  | - Mesa para la realización de examen clínico y ginecológico, - Estructura metálica tubular cuadrada de 1” con refuerzo de tubo cuadrado de ¾”. - Base metálica y superficie acolchonada con espuma de 2” de espesor. - Tapizada en tres planos con material lavable y resistente a soluciones antisépticas. - Gabinete de lámina de acero pintado al horno o electrostáticamente, con un entrepaño con puerta. - Con dos gavetas. - Soporte para rollo de papel - Dos soportes para estribos y ajustables en altura vertical y horizontal. - Bocado desmontable en la zona de trabajo. - Bandeja de acero inoxidable (tipo gaveta) en la zona de trabajo. - Con respaldo para tres posiciones y piecero ajustable. - Con protectores de hule antideslizante en las patas. - Debe de incluir una toma corriente doble polarizada para conectar equipo auxiliar |  |  |  |  |  |
| Condiciones y características eléctricas, mecánicas y de instalación |  | - Voltaje: 120 VCA ± 10%, Frecuencia: 60 Hertz, Fases: 1. - Toma corriente según NEMA 5-15P o NEMA 5-20P. - Carcasa metálica, anticorrosiva, resistente a sustancias químicas de desinfección hospitalaria. - Dimensiones externas aproximadas de la mesa: - Alto: 75 - 90 cm - Largo: 90 - 130 cm (sin estribos) - Ancho: 50 - 65 cm - Las soldaduras deben de ser corridas y no se permitirán punteadas. - La toma de corriente deberá cumplir con estándar 5-20R y estar protegida con interruptor termomagnético de 20 A. |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | - 2 Estribos cromados - 2 rollos de papel para cubrir área de trabajo. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | 62704020 | BALDE METÁLICO PARA USO HOSPITALARIO DE ACERO INOXIDABLE, CAPACIDAD DE 12 A 15 LITROS. | C/U | 2 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Balde fabricado en acero inoxidable, grado AISI 304 acabado pulido. - Capacidad entre 12 a 15 litros. - Porta balde con protectores ahulados y rodos de 2” - Dimensiones aproximadas: (± 5cm) - 20 cm diámetro de base. - 30 cm diámetro de boca - 35 cm de alto |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 62704025 | BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE | C/U | 3 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Banco giratorio de acero inoxidable - Con descansa pies tubular soldado a la estructura de acero inoxidable. - Con mecanismo de altura ajustable entre 50 a 65 cm ±5 cm - Diámetro del asiento 40 cm - Al menos 5 rodos giratorios, de fácil maniobrabilidad y silenciosos. - Estructura tubular central de 20mm (¾”) - Diámetro del asiento: 40 cm - Diámetro de los rodos: 5-8 cm - Capacidad de carga mínima: 300 lb (135 kg) - Los apoyos en estructura tubular de 1” - Fabricado en acero inoxidable grado AISI 304 acabado pulido. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | 62704025 | BANCO GIRATORIO AJUSTABLE DE ACERO INOXIDABLE | C/U | 3 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Banco giratorio de acero inoxidable - Con descansa pies tubular soldado a la estructura de acero inoxidable. - Con mecanismo de altura ajustable entre 50 a 65 cm ±5 cm - Diámetro del asiento 40 cm - Al menos 5 rodos giratorios, de fácil maniobrabilidad y silenciosos. - Estructura tubular central de 20mm (¾”) - Diámetro del asiento: 40 cm - Diámetro de los rodos: 5-8 cm - Capacidad de carga mínima: 300 lb (135 kg) - Los apoyos en estructura tubular de 1” - Fabricado en acero inoxidable grado AISI 304 acabado pulido. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 | 62704160 | CANAPÉ PARA EXAMEN UNIVERSAL | C/U | 2 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Respaldo abatible con una inclinación máxima de 60º y una posición intermedia de 30º aproximadamente. - Colchoneta de espuma de poliuretano ignifugo de 3.5” de espesor, forrado de tapiz plástico o vinyl color negro o café sin costuras, lavable resistente a los desinfectantes utilizados en ambientes hospitalarios - Con repisa auxiliar para toma de muestras. - Tacos de hule antideslizantes en los cuatro apoyos del canapé. - Porta rollo de papel integrado a la estructura. - Estructura metálica de perfil cuadrado de 25.4 x 25.4 mm (1" x 1") de lámina de acero calibre No. 18. - Acabado con anticorrosivo y en pintura color beige resistente a la aplicación de desinfectantes de uso hospitalario. - Capacidad de carga de al menos: 350 lb (160 kg) - Dimensiones aproximadas: - Largo: 180 cm - Ancho: 55 cm - Alto: 70 cm - Todas las medidas ± 10 cm |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 | 62704200 | CARRO DE CURACIONES | C/U | 12 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Carro para transportar instrumental, medicamentos e insumos para procedimientos de curación en pacientes hospitalizados. - Construido completamente de acero inoxidable, ya sea tipo AISI 304, AISI 316L o equivalente incluyendo balde y palangana. - Estructura de perfil tubular redondo o cuadrado de acero inoxidable, con un diámetro o perfil entre (25 – 40) mm. y un espesor entre (1.0 – 1.2) mm., acabado pulido. - Cubierta superior en lámina de acero inoxidable con un espesor entre (0.8 – 1.0) mm., acabado pulido. - Con por lo menos 2 entrepaños - En la parte superior del carro debe existir una superficie de trabajo amplia - Con barra horizontal para empujar el carro, - Debe contar con protector perimetral de 5 cm. mínimo de alto para evitar que se caigan los frascos, tanto en la superficie como en el entrepaño. - Con 4 rodos giratorios de fácil maniobrabilidad y silenciosos, preferentemente con parachoques, con diámetro mínimo de 10 cm; fabricados en hule, caucho conductivo u otro material anti pelusa y sistema de frenos en al menos 2 rodos. - Dimensiones aproximadas de referencia: - Ancho: 50- 60 cm. - Largo: 60- 70 cm. - Altura: 80- 90 cm. |  |  |  |  |  |
| Accesorios a incluir |  | - 1 porta pinzas de acero inoxidable. - 5 frascos de vidrio con tapadera. - 5 frascos en acero inoxidable con tapadera. - 1 escudilla tipo copa de acero inoxidable de 6 onzas. - Cubeta y bandeja de acero inoxidable - Incluye anillo porta-cubeta y porta-bandeja. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | 62704320 | GRADILLA DE DOS PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES | C/U | 3 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Gradilla de dos peldaños con cubierta de tapiz ahulado antideslizante. - Las patas llevarán “zapatillas” de hule antideslizante. - Fabricada en acero inoxidable con perfil tubular de 1” - Dimensiones aproximadas: (± 2cm) - Alto 45 cm - Ancho 35 cm - Profundidad 40 cm |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | 62704330 | MESA AUXILIAR HOSPITALARIA PARA USOS DIVERSOS, MEDIANA | C/U | 2 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Mesa auxiliar hospitalaria para colocar instrumental o equipo durante la realización de procedimientos diagnósticos o quirúrgicos. - Construida completamente de acero inoxidable, ya sea tipo AISI 304, AISI 316L o equivalente. - Cubierta unida al bastidor - Con Un entrepaño. - Diámetro mínimo de las ruedas: 10.1 cm (4”), fabricadas en hule natural, con rodamiento tipo semipesado, frenos en al menos dos ruedas en disposición diagonal. - Debe contar con guarda alrededor de todo el carro tanto en el sobre como el entrepaño de 5 cm de alto mínimo. - Dimensiones aproximadas de referencia: - Ancho: 50- 60 cm. - Largo: 60 - 70 cm. - Altura: 80- 90 cm. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 30503651 | TERMO DE POLIETILENO DIMENSIONES EXTERNAS: ALTURA: (30 -35) CENTÍMETROS, BASE (20 - 25) CENTÍMETROS, DIMENSIONES INTERNAS: BASE (12 - 15) CENTÍMETROS, INCLUYENDO (2 - 4) PINGÜINOS O BOTELLA PARA HIELO SECO, CAPACIDAD (1 - 5) LITROS. | C/U | 44 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Fabricado en Polietileno y/o Poliuretano, libre de CFC. - Con espuma de poliuretano inyectada en el espacio de la doble pared que asegura un perfecto aislamiento. - Espesor de aislamiento de al menos 40 mm - Capaz de preservar la temperatura de 0 a +8ºC por un tiempo mínimo de 30 horas a una temperatura ambiental de +43ºC. - Volumen neto (capacidad de vacunas) entre 1.7-3.5 Litros - Con cierre hermético por silicona. - Dimensiones externas: - (20-27) cm de largo - (20-27) cm de ancho - (30-35) centímetros de alto. - Dimensiones internas: - (12-18) cm de largo - (12-18) cm de ancho - (15-19) cm de alto - Peso neto (vacío)no mayor a 3 Kg. - Código PQS aprobado por la O.M.S. |  |  |  |  |  |
| Accesorios incluidos |  | - Cuatro (04) paquetes fríos (icepacks) de 0.4 L aproximadamente. |  |  |  |  |  |
| Documentación y/o certificaciones a entregar |  | - CERTIFICACIONES A ENTREGAR: - Sistema de gestión de la calidad para fabricantes de equipos médicos y servicios relacionados: ISO 13485 o Sistema de Gestión de Calidad ISO 9001. |  |  |  |  |  |

| Ítem No. | Código catálogo | Denominación del equipo | U/M | Cantidad | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS |  | Detallar No. De página de la oferta donde puede verificarse las Esp. Técnicas ofertadas, para verificar cumplimiento. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 41 | 62704440 | PORTA SUERO CON RODOS (ATRIL DOBLE) DE CUATRO GANCHOS | C/U | 2 | Marca: Modelo: País de Origen: |  |  |
| Tipo |  | Especificaciones |  |  |  | Especificaciones Técnicas ofertadas | Folio de la oferta |
| Descripción y características técnicas y mecánicas |  | - Pedestal de acero inoxidable. - Cuatro ganchos - Rodos de 2” de diámetro y freno en al menos 2 de ellos. - Altura ajustable entre 120 a 200 cm ± 5cm - Perfil tubular de 1” - Fabricado en acero inoxidable grado AISI 304 acabado pulido |  |  |  |  |  |

FORMULARIO N° 04.  FORMULARIO DE COTIZACIÓN: LISTA DE PRECIOS

COMPARACIÓN DE PRECIOS No. PRIDESII-436-CP-B-MINSAL, ADQUISICIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO MÉDICO PARA UNIDADES DE SALUD”

NOMBRE DEL OFERENTE: _...........................................

| Ítem No. | CÓDIGO DEL PRODUCTO | DESCRIPCIÓN ACTUALIZADA DE LOS MATERIALES | U/M | CANT. | PRECIO UNITARIO (IVA incluido) | PRECIO TOTAL (IVA incluido) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 60302075 | BÁSCULA DE ADULTO CON TALLÍMETRO | C/U | 2 | $ | $ |
| 2 | 60302100 | BÁSCULA PARA RECIEN NACIDO Y LACTANTE CON INFANTÓMETRO | C/U | 2 | $ | $ |
| 3 | 60302185 | BÁSCULA DE CALZÓN CON CARÁTULA TIPO RELOJ | C/U | 6 | $ | $ |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL OFERTADO |  |  |  |  |  | $ |

El precio ofertado esta expresado en Dólares de los Estados Unidos de América. Incluye todos los costos directos e indirectos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y cualquier costo por otro concepto que pueda tener incidencia sobre el valor de los bienes.

[El precio ofertado deberá ser consignado únicamente con dos decimales]

Impuestos: El precio arriba expresado incluye todos los tributos, impuesto y/o cargos, comisiones, servicios conexos, etc. y cualquier gravamen que recaiga o pueda recaer sobre el bien a proveer o la actividad del proveedor, incluyendo el IVA

PLAZO DE ENTREGA:

| No. Ítem | PLAZO DE ENTREGA |
| --- | --- |
| 1 | 90 DIAS |
| 2 | 90 DIAS |
| 3 | 90 DIAS |
| 4 | …… |
| 5 | ….. |
| …. | …… |

LUGAR DE ENTREGA:

Firma y sello del proveedor

(Representante Legal o Apoderado Legal)

FORMULARIO N° 05: DECLARACIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OFERTA

[El Oferente completará este Formulario de Declaración de Mantenimiento de la Oferta de acuerdo con las instrucciones indicadas.]

Fecha: [indicar la fecha (día, mes y año) de presentación de la oferta]

COMPARACIÓN DE PRECIOS No. PRIDESII-436-CP-B-MINSAL, ADQUISICIÓN DE EQUIPO, INSTRUMENTAL Y MOBILIARIO MÉDICO PARA UNIDADES DE SALUD”

A: MINSAL/PROGRAMA INTEGRADO DE SALUD II

Contrato de Préstamo No. 3608/OC-ES

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

Entendemos que, de acuerdo con sus condiciones, las ofertas deberán estar respaldadas por una Declaración de Mantenimiento de la Oferta.

Aceptamos que automáticamente seremos declarados inelegibles para participar en cualquier licitación de contrato con el COMPRADOR por un período de 3 años contado a partir de la fecha establecida para la recepción de ofertas si violamos nuestra(s) obligación(es) bajo las condiciones de la oferta si:

(a)	retiráramos nuestra oferta durante el período de vigencia de la oferta especificado por nosotros en el Formulario de Oferta; o

- (b)	si después de haber sido notificados de la aceptación de nuestra oferta durante el período de validez de la misma, (i) no ejecutamos o rehusamos ejecutar el formulario del Convenio de Contrato, si es requerido; o (ii) no suministramos o rehusamos suministrar la Garantía de Cumplimiento; o (iii) no cumplimos con el suministro pactado o su modificación.

Entendemos que esta Declaración de Mantenimiento de la Oferta expirará si no somos los seleccionados, y cuando ocurra el primero de los siguientes hechos: (i) si recibimos una copia de su comunicación con el nombre del Oferente seleccionado; o (ii) han transcurrido veintiocho días después de la expiración de nuestra oferta.

Firmada: [firma de la persona cuyo nombre y capacidad se indican].

En capacidad de [indicar la capacidad jurídica de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Nombre: [nombre completo de la persona que firma la Declaración de Mantenimiento de la Oferta]

Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de: [nombre completo del Oferente]

Fechada el _______ día de _________ de 20_______ [indicar la fecha de la firma]

      - FORMULARIO: DECLARACIÓN JURADA DE CUENTA BANCARIA

- (Formulario exclusivo para el oferente adjudicado)